## Załącznik_nr_3_do_SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE VIDEOKOLONOSKOPU

NAZWA URZĄDZENIA
TYP / MODEL
PRODUCENT
ILOŚĆ		2
KRAJ POCHODZENIA
ROK PRODUKCJI
DYSTRYBUTOR W POLSCE

Lp.	WARUNKI DO SPEŁNIENIA	PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU	INFORMACJE PODANE PRZEZ FIRMĘ
	KONSTRUKCJA I PARAMETRY
1	Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem wizyjnym EPK-i5000	TAK
2	Średnica kanału roboczego – min 3,8 mm	TAK, podać
3	Średnica zewnętrzna wziernika– max 13,2 mm	TAK, podać
4	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 13,2 mm	TAK, podać
5	Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 180/180; 160/160	TAK, podać
6	Kąt obserwacji – min. 140 st.	TAK, podać
7	System głębi ostrości min 4-100 mm	TAK, podać
8	Długość robocza min 1500 mm	TAK, podać
9	Długość całkowita min 1800 mm	TAK, podać
10	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości	TAK
11	Dzielona na stałe sztywność wziernika w 3 odcinkach lub regulowana sztywność wziernika	TAK
12	Zawór testera szczelności w konektorze	TAK
13	Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu	TAK
14	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła	TAK
15	Kanał płuczący– gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora	TAK
16	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń	TAK
17	Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego	TAK
18	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych	TAK
19	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów min 4	TAK, podać