Załącznik nr 2 do SWZ

Opis parametrów technicznych oferowanych urządzeń

1) Aparat do przeprowadzania badań OCT

Rok produkcji: ………………………………….

Producent: ………………………………….

Model, nazwa: ………………………………….

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022 |  |
|  | Analiza spektralna (Fourier Domain) |  |
|  | Badanie OCT realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na dotykowym monitorze LCD źrenicy oka |  |
|  | Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe |  |
|  | Rozdzielczość pozioma min 20 um. | Podać: |
|  | Rozdzielczość osiowa min 6 um. | Podać: |
|  | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech osiach (3D) |  |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość podbródka |  |
|  | Prędkość skanowania min 50.000A skanów na sekundę. | Podać: |
|  | Możliwość wykonania badania automatycznie i manualnie. |  |
|  | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka oka o kącie min 45 stopni. | Podać: |
|  | Kolorowy, obrotowy w zakresie 0 -180 stopni, o zmiennym, regulowanym dowolnie kącie nachylenia ekran LCD o przekątnej min 8,5” służący do kompletnej obsługi urządzenia stanowiący jego integralną część. |  |
|  | Automatyczna korelacja pozycji wykonanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka |  |
|  | Zakres kompensacji wady refrakcji pacjenta w zakresie minimum od -33D do +40D. | Podać: |
|  | Wewnętrzny fiksator z możliwością wyboru wielkości znaku |  |
|  | Dostępne profile skanowania: 3D , liniowy, radialny, krzyżowy |  |
|  | Odległość robocza nie większa niż 35 mm | Podać: |
|  | Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D, z możliwością nakładania na obraz dna oka |  |
|  | Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy z podziałem na wiek i rasę pacjenta. |  |
|  | Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania OCT przedniego odcinka oka |  |
|  | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT i zdjęcia dna oka, z możliwością prezentacji na pełnym ekranie |  |
|  | Prezentacja 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem |  |
|  | Możliwość eksportu zdjęć dna oka , pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka. |  |
|  | Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek zwojowych GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonania jednego skanowania 3D. |  |
|  | Szerokość skanowania w zakresie 3D w zakresie od 3 do 12 mm |  |
|  | Wysokość skanowania w zakresie 3D w zakresie od 3 do 9 mm |  |
|  | Wymagany skan 3D na siatkówce o wymiarach: 12,0 x 9.0 mm |  |
|  | Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCL |  |
|  | Funkcja autofokus , auto-Z, automatyczne wyzwolenie badania |  |
|  | System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny |  |
|  | Fiksator zewnętrzny oraz wewnętrzny. |  |
|  | Możliwość wykonania samego barwnego zdjęcia dna oka. |  |
|  | Minimalna wielkość źrenicy: 2,5 mm |  |
|  | Możliwość wykonania skanów z funkcją „Followup”. |  |
|  | Obrazowanie przepływów w naczyniach bez konieczności podawania środka kontrastującego (OCT-Angio). |  |
|  | Wymagane obszary skanowania w OCT-Angio: 3x3 mm, 4.5x4.5 mm oraz 6x6 mm. Angio-OCT plamki siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego. | Podać: |
|  | Rozdzielczość skanowania OCT-Angio: 320 x 320. | Podać: |
|  | Aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta podczas wykonywania badania AngioOCT czyli eye-tracker, umożliwiający kontrolę skanowania w przypadku ruchów oka pacjenta. |  |
|  | Analiza przepływów w OCT-Angio min 4 warstw siatkówki: siatkówka powierzchowna, siatkówka wewnętrzna, siatkówka zewnętrzna oraz choriokapilary. | Podać: |
|  | W komplecie stolik z elektrycznie podnoszonym blatem. |  |

- tam gdzie jest słowo PODAĆ, oznacza, że należy podać zakres działania urządzenia, w stosunku do opisu minimalnego.

2) Zespolone urządzenie posiadające funkcję: autorefraktometru, keratometru, pachymetru optycznego (bezdotykowego), tonometru bezdotykowego (stacja diagnostyczna)

Rok produkcji: ………………………………….

Producent: ………………………………….

Model, nazwa: ………………………………….

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Zespolone urządzenie posiadające funkcje: autorefraktometru, keratometru, pachymetru optycznego (bezdotykowego), tonometru bezdotykowego. |  |
|  | Urządzenie z automatycznie naprowadzaną głowicą na oko pacjenta. Automatyczna zmiana badanego oka |  |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą kolorowego ekranu dotykowego LCD. Wielkość ekranu min. 8” |  |
|  | Odchylany i obrotowy pulpit sterowania urządzeniem, zapewniający możliwość obsługi urządzenia stojącego w narożniku pomieszczenia |  |
|  | Tryby pracy głowicy: tryb automatyczny włącznie ze zmianą i wyszukiwaniem oka badanego, tryb ręczny. |  |
|  | Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni wydruk dokonanych pomiarów |  |
|  | Parametry autorefraktometru: minimalna średnica źrenicy 2 mm, zakres pomiaru refrakcji sfery od -30D do +25D lub większy, z dokładnością 0,12D i 0,25D, Zakres pomiaru cylindra od -12D do +12D lub większy, z dokładnością 0,12D i 0,25D. Pomiar osi cylindra od 0 do 180 stopni co 1 stopień. Możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki oddalonej (pomiar od jej tylnej powierzchni) od szczytu rogówki (VD) w odległości 0mm, 12.00mm, 13.75mm. Pojedynczy pomiar refrakcji realizowany poprzez skanowanie układu optycznego oka wiązką w kształcie okręgu, w obszarze większym niż wielkość kołowa wiązki, fizyczne uśrednienie pojedynczego wyniku w obszarze pomiarowym. Rozluźnianie akomodacji badanego poprzez ruch optotypu. Funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL). |  |
|  | Parametry keratometru: Zakres pomiaru mocy rogówki od 67D do 26D lub większy. Zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -12D do +12D lub większy. Pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 0 do 180 stopni co 1 stopień. Możliwość pomiaru średnicy źrenicy, rogówki, itp. |  |
|  | Parametry tonometru: Dokładność pomiaru max. 1 mmHg Zakres pomiaru od 1 mmHg do 60 mmHg. elektroniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka. |  |
|  | Parametry pachymetru: dokładność pomiaru 1 μm Zakres pomiaru od 400 μm do 750 μm elektroniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka. |  |
|  | Kalkulacja ciśnienia wewnątrzgałkowego względem grubości rogówki. |  |