## Arkusz1
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 uPZP. Szczegółowy opis zasad równoważności zawiera pkt. 2.2 SWZ. Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany w 2022r. lub 2023r. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane ...) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru
A. Wymagania ogólne
Stół operacyjny ortopedyczny – 1 szt
1. | Stół do operacji ortopedycznych, ogólnochirurgiczny z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia, użycia przesuwu wzdłużnego blatu, zmiany konfiguracji blatu. | TAK
2. | Podstawa stołu w kształcie litry „T” lub „Y” ze zwężeniem skierowanym w stronę segmentu nóg. | TAK, podać
3. | Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK
4. | Pionowa segmentowa obudowa kolumny stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych elementów harmonijkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego). | TAK
5. | Rama nośna blatu stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG | TAK
6. | Stół wyposażony w układ jezdny realizowany przez trzy zestawy podwójnych kół o średnicy min. 120 mm, na obrotnicach, umieszczone wewnątrz obrysu podstawy stołu | TAK, podać
7. | Układ jezdny stołu wyposażony w mechanizm blokujący do jazdy kierunkowej uruchamiany za pomocą dźwigni nożnej lub pilota. | TAK, podać
8. | Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas operacji. | TAK
9. | Blokada podstawy sterowana elektro-hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej lub pilota | TAK, podać
10. | Wychylenie blatu poza kolumnę stołu min. 1650 mm - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej litery U | TAK, podać
11. | Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta na długości min. 1520 mm bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia, przemieszczania blatu stołu, zmiany konfiguracji blatu stołu poprzez dołożenie dodatkowego segmentu | TAK, podać
12. | Blat stołu 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach: segment głowy, odłączony od segmentu piersiowego; segment piersiowy- jednoczęściowy; segment siedziska ortopedycznego (przystawka ortopedyczna) wyposażony w suplement lewy i prawy ; segment nożny – dzielony, odłączony od segmentu siedziska . | TAK
13. | Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): 2060 x 500 mm (+ /- 20 mm) | TAK, podać
14. | Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne systemy akumulatorów, dwa niezależne układy pomp hydraulicznych i dwa niezależne systemy sterowania elektrycznego) | TAK
15. | Akumulatory układów napędowych wbudowane w podstawę stołu. Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych). | TAK
16. | Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych za pomocą pilota (podstawowy układ sterowania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ sterowania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu | TAK, podać
17. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu poprzez blokadę funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu. | TAK
18. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. Dodatkowy panel sterujący zabezpieczony osłoną – obudową | TAK
19. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu ) poprzez konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji | TAK
20. | Regulacja z pilota następujących ruchów: wysokości w zakresie 680 – 1100 mm ( +/- 20mm); pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg) +/- 25° (+/-5°) ; pochylenie poprzeczne „lewo-prawo” +/- 18°(+/- 2°); regulacja segmentu siedziska / pleców w zakresie -45° / +75° (+/- 5°); regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex”; powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK, podać
21. | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK
22. | Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego jednym przyciskiem na pilocie | TAK
23. | Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów. Pilot winien posiadać min 12 stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan naładowania akumulatorów. | TAK, podać
24. | Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie +/-30° (+/- 5%) | TAK, podać
25. | Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana elektro -hydraulicznie w zakresie od - 90° do +15° (+/- 5%) w płaszczyźnie pionowej i min. 45° w płaszczyźnie poziomej | TAK, podać
26. | W mechanizmach mocujących sekcje pod głowę i nogi nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub pokręteł blokujących | TAK, podać
27 | Dopuszczalne obciążenie stołu dynamiczne w każdej pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu: min. 220 kg | TAK, podać
28 | Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości 67 mm (+/- 2 mm) | TAK, podać
29 | Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie | TAK, podać
30 | Możliwość czyszczenia wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi | TAK
31 | Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów | TAK
32 | Możliwość doposażenia w przyszłości stołu o następujące elementy, nie występujące na obecnym etapie wyposażenia stołu : - dedykowaną karbonową ramę do operacji kręgosłupa – rama bez dodatkowego podparcia, o nośności min 200 kg, mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów - dedykowaną karbonową płytę o długości 1400 mm (+/- 50 mm) mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów | TAK, podać
Wyposażenie dodatkowe
33 | Przystawka ortopedyczna w skład której wchodzi: 1. siedzisko traumatologiczno - ortopedyczne z włókna węglowego z suplementem prawym, lewym i wypełnieniem otworu centralnego – zintegrowane z segmentem piersiowym i segmentem nożnym stołu ; 2. belka wyciągowa z dodatkowym przegubem 2 szt; 3 aparat wyciągowy 2szt; 4. wspornik oporowy krocza; 5.re-lokalizator wałka oporowego z dwustopniową regulacją długości; 6.szyna centralna instalowana w siedzisku; 7.buty wyciągowe z tworzywa(para)- z adapterem - zapinane na rzep; 8. adapter do gwoździowania piszczeli; 9. wózek transportowy na akcesoria wyposażony w min. 2 szyny funkcyjne, kosz i półkę na akcesoria | TAK, podać
34 | Płyta do artroskopii barku ze zintegrowanymi zaciskami do szyn bocznych i zdejmowanymi segmentami pod barki. W komplecie z podporą pod rękę i podpórką głowy - hełmem mocującym głowę pacjenta. Podpora głowy na podwójnym przegubie, gwarantująca pełną regulację głowy pacjenta przy użyciu jednego pokrętła (zacisku). Nośność przystawki max. 227 kg | TAK, podać
35 | Podpora do artroskopii kolana z możliwością obrotu 360° na dwóch, niezależnych od siebie zaciskach. Regulacja wysokości, kąta ustawienia oraz dopasowania do szerokości uda (dolny zakres min. 8 cm , górny zakres min. 28cm). W zestawie z zaciskiem wielopozycyjnym umożliwiającym odgórny demontaż z szyny bocznej. Podpora wyposażona w zacisk obrotowy posiadający możliwość montażu /demontażu od góry na szynach bocznych. Montaż i pozycjonowanie zacisku za pomocą jednego pokrętła | TAK, podać
36 | Przezierny- wykonany z lexanu wałek, pozycjoner kolana. Wymiary min. 310 mm x 410 x 50 mm W zestawie z zaciskiem wielopozycyjnym umożliwiającym odgórny demontaż z szyny bocznej . Montaż i pozycjonowanie zacisku za pomocą jednego pokrętła | TAK, podać
37 | Podpora pod rękę z trzema przegubami kulowymi regulowanymi jednym pokrętłem funkcyjnym, z mocowaniem do szyny bocznej 2 szt | TAK
38 | Pas do ciała wykonany z materiału łatwego do mycia i dezynfekcji | TAK, podać
Wymiary min. 1400 x 100 mm
39 | Uniwersalna podpora pozycjonująca kończynę górną lub dolną z regulowaną góra-dół, prawo-lewo poduszką Wymiary min: 930 x 280 x 250 mm W zestawie z zaciskiem wielopozycyjnym umożliwiającym odgórny demontaż z szyny bocznej .Podpora wyposażona w zacisk obrotowy posiadający możliwość montażu /demontażu od góry na szynach bocznych. Montaż i pozycjonowanie zacisku za pomocą jednego pokrętła | TAK, podać
40 | Podpora pod bok lub pod plecy z zaciskiem wielopozycyjnym 2 szt Możliwością wydłużania, obracania, blokowania poduszką. Wymiary min : 220 x 100 x 30 mm | TAK, podać
41 | Podpora regulowana na przegubie kulowym pod mostek , kość krzyżową , kość łonową z zaciskiem wielopozycyjnym . Wymiary min : 110 x 100 x 30 mm. | TAK, podać
42 | Stolik na instrumenty chirurgiczne z hydrauliczną regulacją wysokości blatu, wykonany ze stali kwasoodpornej. Blat zagłębiony z możliwością obrotu o 360 stopni. Blokada obrotu blatu. Regulacja wysokości blatu realizowana za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 920 x 1380 mm(+/-10mm). Układ jezdny składający się z 3 kół o średnicy 75 mm (+/-10mm), każde z blokadą. Wszystkie krawędzie stolika zaokrąglone, bezpieczne. stolik odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Maksymalna nośność: min. 40 kg. Wymiary blatu (szer. x gł.): 750 x 500 mm (+/-10mm). | TAK, podać
Pozostałe
43 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/2023. Podać nazwę i typ. | TAK, podać
45 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia. Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOYCZTY: …...............................................................................................................................................................................................................................................