Załącznik numer 2 do SWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Cytometr przepływowy z wyposażeniem - 1 szt. (komplet)

Model/typ:	………………………………………………………………………………

Producent:	………………………………………………………………………………

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cechy ogólne cytometru |  |  |
| 1 | Wyposażony w min. 3 lasery emitujące światło o długości:: - 488 nm (laser niebieski), ≥ 20 mW - 640 nm (laser czerwony), ≥ 40 mW - 405 nm (laser fioletowy) , ≥ 50 mW | Tak |  |
| 2 | Wymagana ilość fotopowielaczy fluorescencji: - Laser niebieski: minimum 4 fotopowielaczy - Laser czerwony: minimum 3 fotopowielaczy - Laser fioletowy: minimum 5 fotopowielaczy | Tak |  |
| 3 | Możliwość regulacji napięć na detektorach w celu zoptymalizowania sygnałów dla poszczególnych badań. Sygnały z każdego lasera mają oddzielne detektory, niewspółdzielone z innymi laserami. | Tak |  |
| II | Cechy charakterystyczne systemu cytometru z wyposażeniem |  |  |
| 1 | Konstrukcja układu optycznego umożliwiająca wysoką czułość optyczną pomiarów o następujących cechach: - Jednoczesny pomiar fluorescencji w kolejności od najdłuższej do najkrótszej fali, zapewniający maksymalną efektywność detekcji każdej długości fali fluorescencji - Pomiar w kwarcowej kuwecie przepływowej połączonej z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła i zwiększająca aperturę cyfrową nie gorszą niż 1.2. - Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających i powodująca, że mieszanka fluorescencji odbija się od filtrów, a przepuszczana do detektora jest tylko fluorescencja o najdłuższej fali. | Tak |  |
| 2 | System zapewnia: - Prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów przeznaczonych dla poszczególnych laserów. - Wiązki laserowe rozdzielone przestrzennie w miejscu pomiaru komórek i doprowadzane do punktu pomiarowego światłowodami, gdzie spotykają się z komórkami zogniskowanymi hydrodynamicznie: trzy szczeliny zbierające sygnały z poszczególnych laserów. | Tak |  |
| 3 | Wymagana czułość pomiaru fluorescencji - Nie gorsze niż 25 MESF dla FITC, 15 MESF dla PE | Tak |  |
| 4 | Szybkość zbierania danych - do 25 000 zdarzeń/s | Tak |  |
| 5 | Przetwarzanie sygnału - Co najmniej 18 bitów | Tak |  |
| III | Oprogramowanie |  |  |
| 1 | Oprogramowanie umożliwiające min. - Możliwość pełnej kompensacji cyfrowej wewnątrz- i między laserowej w czasie zbierania oraz w czasie analizy off-line. - Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość. Można dowolnie wybrać, jaką wielkość (ci) chcemy mierzyć dla każdego parametru. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału. - Możliwość zastosowania progów detekcji na dowolnej ilości (w szczególności na wszystkich) parametrach jednocześnie i ze wszystkich laserów. Progi detekcji można łączyć operatorem „OR” albo „AND” - Pomiar wysokości, szerokości i pola powierzchni sygnału jest możliwy dla każdego zbieranego parametru. Dowolnie można wybrać zestaw mierzonych wielkości dla każdego parametru niezależnie. - Zapis danych w formacie FCS 3.0 i FCS 3.1 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0 - Pełną ręczną i automatyczną kontrolę cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów) - Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów - Zarządzanie bazą danych eksperymentów - Prezentacja danych w skali liniowej, logarytmicznej i biekspotencjalnej i na różnych wykresach, z możliwością nakładania histogramów i wykresów kropkowych z różnych próbek. - Umożliwiać zapisywania/archiwizację (export/import) całych eksperymentów (danych próbek, ustawień zbierania, szablonów zbierania i analizy) | Tak |  |
| 2 | Cytometr może opcjonalnie w przyszłości być wyposażony w podajnik próbek z płytek wielodołkowych 96 i 384 pozwalający na ustawianie parametrów pracy jak: ilość i szybkość mieszania, ilość pobieranej próbki, tryb pracy itp. Praca w trybie zwykłym (nie więcej niż 44 min ma płytkę 96 dołkową) i w trybie HTS (nie więcej niż 15 min. na płytkę 96 dołkową). Programowalne mieszanie każdej próbki w dołku metodą pipetową (wciąganie i wypuszczanie próbki). Możliwość zaprojektowania dowolnego schematu sposobu i kolejności pobierania próbek z dołków płytki. Po zamontowaniu podajnika będzie możliwość podawania próbek ręcznie z pominięciem podajnika, bez jego demontażu. Opcjonalna możliwość pobierania próbek z płytek 96 dołkowych oraz 384 dołkowych.. | Tak |  |
| IV | Wyposażenie |  |  |
| 1 | Cytometr posiada opcję pobierania buforu roboczego ze zbiornika 20-L, np. Cubitainer® i używania takiego samego opakowania na zlewki. Możliwość kontrolowania poziomu płynu w zbiorniku na zlewki i na bufor roboczy. | Tak |  |
| 2 | Zestaw startowy odczynników i kalibratorów | Tak |  |
| 3 | Dwie 12-miesięczne subskrypcje licencji dla dodatkowego oprogramowania do zaawansowanej analizy danych, kompatybilnych z systemem Microsoft Windows 10 IoT Enterprise (eng) lub równoważnym. Np. FlowJo. | Tak |  |
| 4 | Komputer – stacja robocza certyfikowana przez producenta dla danego cytometru, zapewniająca bezproblemową pracę cytometru i wykorzystanie jego wszystkich możliwości wraz z odpowiednim oprogramowaniem cytometrycznym, pracujący w środowisku Microsoft Windows 10 IoT Enterprise eng) lub równoważnym | Tak |  |
| 5 | Monitor LCD 27” | Tak |  |

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Oświadczamy, że zapewnimy dwie wizyty serwisowe zapobiegawcze w czasie gwarancji.

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.