Cz. 4

Przedmiot zamówienia:  POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA:  szt.  2

Producent ...........................................................................................................

Nazwa -  model/typ..............................................................................................

Rok produkcji ( fabrycznie nowe z 2018/2019 r.) ..................................................................................

| Lp. | WARUNKI TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY ( należy opisać oferowany parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Pompa jednostrzykawkowa wyposażona w bibliotekę leków z limitami dla parametrów infuzji | # TAK |  |
| 2 | ## Programowanie : prędkości, objętości i czasu | TAK |  |
| 3 | ## Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK |  |
| 4 | ## Możliwość blokowania przycisków | TAK |  |
| 5 | Objętość strzykawek (ml) 5; 10; 20; 30; 35; 50; 60 | TAK |  |
| 6 | Zakres szybkości infuzji (w ml/h dla strzykawki 50 ml) Od: 0,1 do: 2000 | TAK |  |
| 7 | Rozdzielczość programowania (0,01/0,1/1) 0,1 | TAK |  |
| 8 | Zakres szybkości dawki indukcyjnej (w ml/h dla strzykawki 50 ml) od: 1 do: 2000 | TAK |  |
| 9 | Skok szybkości dawki indukcyjnej (w ml/h dla strzykawki 50 ml) 1 | TAK |  |
| 10 | Zakres programowania ciśnienia okluzji (mmHg) Od: 50 do: 1000 | TAK |  |
| 11 | Ilość progów programowania ciśnienia okluzji 11 | TAK |  |
| 12 | Rodzaj zasilania (sieciowe/akumulatorowe) akumulatorowe; sieciowe | TAK |  |
| 13 | Czas pracy pompy zasilanej z akumulatora przy 5ml/h 20 | TAK |  |
| 14 | Czas ładowania akumulatora (h) 5 | TAK |  |
| 15 | Statyw do mocowania pompy / możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub szynie/ | TAK |  |
| 16 | Zasilanie sieciowo- akumulatorowe: 230 V ,50 Hz, | TAK |  |
| 17 | Wyposażona w akumulator - możliwość długotrwałej pracy z akumulatora | TAK |  |
| 18 | Szerokość (mm) 355 Wysokość (mm) 115 Waga (kg) 2,5 | TAK |  |
| 19 | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 20 | W okresie gwarancji – bezpłatne przeglądy | TAK |  |
| 21 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 22 | Przeszkolenie personelu | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy,  że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe

do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data…………………………..

Podpis………………………..