Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/49/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej – 2 szt.

Typ/Model (podać):………………………………………………………………………………………………………..

Producent (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2024 | TAK (podać) |  |
| 2 | Wymiary całkowite: 84 x 222 cm | TAK (podać) |  |
| 3 | Hydrauliczna regulacja wysokości: 60 — 86 cm | TAK (podać) |  |
| 4 | Wymiary leża: 66 x 195 cm | TAK (podać) |  |
| 5 | Średnica kół: 20 cm | TAK (podać) |  |
| 6 | Średnica 5 koła: 15 cm | TAK (podać) |  |
| 7 | Regulacją pochylenia oparcia pleców ( 0-830 ) | TAK (podać) |  |
| 8 | Regulacja segmentu nóg ( kąt odchylenia oparcia uda —0-400). | TAK (podać) |  |
| 9 | Bezpieczne obciążenia: 320 kg | TAK (podać) |  |
| 10 | Przechył Trendelenburga: 12 0 | TAK (podać) |  |
| 11 | Przechył Anty-Trendelenburg: 12 0 | TAK (podać) |  |
| 12 | Dwusekcyjne leże wózka przezierne dla promieni RTG | TAK |  |
| 13 | Składane uchwyty transportowe ze stali nierdzewnej, znajdujące się od strony głowy i stóp | TAK |  |
| 14 | Sterowanie nożne z boku wózka — regulacja wysokości, przechyły Trendelenburga i antyTrendelenburga | TAK |  |
| 15 | Uchwyty do prowadzenia | TAK |  |
| 16 | Blokada kół możliwa z czterech stron wózka | TAK |  |
| 17 | Materac o grubości 10 cm, trudnopalny, antystatyczny i wodoodporny | TAK |  |
| 18 | Pasy do unieruchamiania pacjenta | TAK |  |
| 19 | Składany stojak na kroplówkę | TAK |  |
| 20 | Zintegrowany uchwyt na butlę tlenu | TAK |  |
| 21 | Dodatkowo szyny do mocowania akcesoriów | TAK |  |
| 22 | Barierki boczne składane z mechanizmem zapobiegającym przytrzaśnięciu | TAK |  |
| 23 | Odbojniki na wszystkich 4 narożnikach | TAK |  |
| 24 | Powierzchnie wózka łatwe do czyszczenia i mycia. Odporne na promienie UV oraz wszystkie środki myjące i dezynfekujące | TAK |  |
| 25 | 4 duże, jednorolkowe koła o średnicy 200 mm, pełne, bezobsługowe, z funkcją koła kierunkowego oraz blokada kierunkowa. Blokada centralna czterech kół. Amortyzowane piąte koło o średnicy 150mm | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego — bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK (podać) |  |
| 12 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym