OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja spektralnego tomografu okulistycznego z funduskamerą

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

PARAMETRY GRANICZNE
Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów wymaganych będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametry oferowane /  podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT OCT – OPTYCZNY TOMOGRAF KOHERENTNY |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Technologia pracy: spektralne OCT | TAK |  |
|  | Szybkość skanowania: minimum 80 000 [Askan/sek.] | TAK, podać |  |
|  | Optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: minimum 5 [µm] | TAK, podać |  |
|  | Optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: minimum 18 [µm] | TAK, podać |  |
|  | Całkowita głębokość skanowania: minimum 2,8 [mm] | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny obszar skanowania siatkówki: minimum 12 x 12 [mm]. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: minimum 16 x 16 [mm]. | TAK, podać |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy pacjenta: maksymalnie 3,3 [mm]. | TAK, podać |  |
|  | Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania): minimum od -25 D do +25 D. | TAK, podać |  |
|  | Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynną regulacją położenia. | TAK, podać |  |
|  | Dostępność analiz siatkówki: mapa grubości siatkówki; mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki; mapa deformacji nabłonka barwnikowego. | TAK |  |
|  | Dostępność analiz w kierunku jaskry: analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowaną średnicą i grubością pierścienia pomiarowego; ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego; analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL); analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych. | TAK |  |
|  | Analiza przedniego odcinka oka: mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki; pomiar kąta przesączania (wyznaczanie parametrów AOD 500/750 i TISA 500/750); pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie; automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP). | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć dna oka | TAK |  |
|  | Możliwość chronologicznego porównania wyników: minimum 6 badań. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym (tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) i ręcznym. | TAK |  |
|  | W zestawie z tomografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, komputer sterujący tomografem oraz drukarka laserowa, kolorowa. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia. | TAK |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | TAK |  |
|  | Moduł angiografii SOCT umożliwiający wizualizację przepływu w naczyniach w splocie powierzchownym i głębokim, wykrywanie przepływu w strefie awaskularnej oraz prezentację przepływu w naczyniach naczyniówki. Maksymalny obszar obrazowania: minimum 9 x 9 [mm]. | TAK |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)

JEŻELI DOTYCZY:

…...............................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym.