## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.43.2024.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów kardiologicznych do zabiegów sercowych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.43.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Stymulator resynchronizujący CRT-P do zaawansowanej stymulacji LBB 1. Żywotność baterii co najmniej 9,5 lat dla symulacji 100%RV/LV;10%RA i amplituda impulsu 2,5V impedancja 500 Ohm. 2. Automatyczny tryb MRI z sensorem, który wyczuwa wysokie pola magnetyczne i przełącza urządzenie w tryb MRI oraz powraca automatycznie do trybu permanentnego, gdy pole MRI osiągnie nominalną wartość. 3. Automatyczny algorytm dostosowujący częstość stymulacji do aktywności pajenta, reagujący na stres mentalny. Pomiar impedancji skurczowej i rozkurczowej serca. 4. Komunikacja bezprzewodowa (bez przykładania głowicy programatora) podczas implantacji. 5. Przedsionkowa terapia niskonapięciowa, z możliwością zaprogramowania opóźnienia, oraz niezależnego programowania bloków ATP, min dwa rodzaje terapii niskonapięciowej 6. Znacznik określający sposób implantacji el. RV w oknie FU 7. Dostępne złącza IS1 i IS4 dla kanału LV. Dla urządzeń IS-4 20 wektorów stymulacji LV 8. Algorytm aktywnie optymalizujący stymulację BIV/LV do warunków klinicznych i czasu przewodzenia. 9. Automatyczne niezależne wyczuwanie RA, RV i LV z aktywną automatyczną kontrolą progów stymulacji w każdym kanale. 10. Opóźnienie AV w zakresie 15-350 ms | 65 | szt |  |  |  |  | 0
2. | 1. Elektroda RA i RV, średnica elektrody poniżej 6 F, 2. Długość elektrody 45,53,60 cm 3. Elektrody z certyfikatem MRI 1,5 i 3 T 4. Odległość między tipem i pierścieniem 10 mm | 130 | szt |  |  |  |  | 0
3. | 1. Elektroda lewokomorowa czteropolowa, co najmniej dwie krzywizny. 2. Średnica elektrody poniżej 5 F 3. Długość elektrody 77, 87, 97 cm do wyboru przez Zamawiającego | 65 | szt |  |  |  |  | 0
4. | 1. Zestaw akcesoriów z nożykiem do rozcinania cewnika wprowadzającego do zatoki wieńcowej. | 65 | szt |  |  |  |  | 0
5. | 1. Cewnik wprowadzający lub subselektor do teleskopowej kaniulacji zatoki wieńcowej do wyboru przez Zamawiającego 2. Dostępnych co najmniej 6 krzywizn i 2 długość cewnika 3. Dostępne co najmniej 2 długości i dwie krzywizny subselektora | 65 | szt |  |  |  |  | 0
6. | 1. Balon do onkluzji i kontrastowania wstecznego zatoki wieńcowej | 65 | szt |  |  |  |  | 0
7. | 1.Cewniki do implantaji elektrody w obszar stymulacji HIS i LBBAP 2. Trzy krzywizny i trzy długości do wyboru przez Zamawiającego 3. Średnica wewnętrzna cewnika powyżej 7 F, 4. Średnica zewnętrzna cewnika poniżej 9F 5. W zestawie dostępny prowadnik, nóż do rozcinania cewnika i zawór do portu bocznego | 65 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.43.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Elektrody diagnostyczne mapujące, irygowane, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego systemem nawigacji 3D Rhythmia: elektrody wielopolowe v (min. 64-polowe) typu koszyk o zmiennej średnicy | 105 | szt |  |  |  |  | 0
2. | Łącznik do elektrod mapujących wielopolowych | 6 | szt |  |  |  |  | 0
3. | Elektrody ablacyjne chłodzone, współpracujące z systemem 3D Rhythmia, z sensorem magnetycznym oraz pomiarem siły nacisku; co najmniej 3 krzywizny dostępne | 105 | szt |  |  |  |  | 0
4. | Elektrody ablacyjne chłodzone, współpracujące z systemem 3D, z sensorem magnetycznym oraz wyposażona minielektordy na końcówce; co najmniej 3 krzywizny dostępne | 65 | szt |  |  |  |  | 0
5. | Elektrody ablacyjne chłodzone wyposażone w minielektordy na końcówce, bez sensora magnetycznego, współpracujące z różnymi systemami 3D; co najmniej 2 krzywizny dostępne | 40 | szt
6. | Łącznik do elektrod ablacyjnych. | 20 | szt
7. | Patch lokalizacyjny do zabiegów 3D | 105 | szt
8. | Elektroda dyspersyjna do generatora RF | 430 | szt |  |  |  |  | 0
9. | dren kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą metriQ Boston Scientific | 210 | szt |  |  |  |  | 0
poz.1-9 Produkty kompatybilne z posiadanym systemem mapowania 3D Rhythmia
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Części 2 poz. 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch rodzajów krzywizn: Standard i Large. Pozostałe parametry zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

## część (3)
| DFP.271.43.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Rozrusznik DDD do zaawansowanej stymulacji LBBAP i fizjologicznym sensorem adaptacji częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta 1. Czułość w kanale komorowym co najmniej 0.5 mV 2. Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczenia 3. Automatyczny tryb MRI z sensorem, który wyczuwa wysokie pola magnetyczne i przełącza urządzenie w tryb MRI oraz powraca automatycznie do trybu permanentnego, gdy pole MRI osiągnie nominalną wartość. 4. Automatyczny algorytm dostosowujący częstość stymulacji do aktywności pajenta, reagujący na stres mentalny. Pomiar impedancji skurczowej i rozkurczowej serca. 5. Komunikacja bezprzewodowa (bez przykładania głowicy programatora) podczas implantacji 6. Przedsionkowa terapia niskonapięciowa, z możliwością zaprogramowania opóźnienia, oraz niezależnego programowania bloków ATP, min dwa rodzaje terapii niskonapięciowej 7. Komplet elektrod 6F IS-1 z aktywnym mechanizmem fiksacji 8. Automatyczna kontrola progu stymulacji w RA i RV, z uderzenia na uderzenie w komorze z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości. i impulsem zabezpieczającym. 9. Opóźnienie AV w zakresie 15-350 ms 10. Żywotność urządzenia powyżej 14 lat przy nastawach nominalnych | 170 | szt |  |  |  |  | 0
2. | 1. Elektroda RA i RV, średnica elektrody poniżej 6 F, 2. Długość elektrody 45,53,60 cm, 3. Elektrody z certyfikatem MRI 1,5 i 3 T 4. Odległość między tipem i pierścieniem 10 mm | 340 | szt |  |  |  |  | 0
3. | 1. Cewniki do implantaji elektrody w obszar stymulacji HIS i LBBAP 2. Trzy krzywizny i trzy długości do wyboru przez Zamawiającego 3. Średnica wewnętrzna cewnikai powyżej 7 F 4. Średnica zewnętrzna cewnika poniżej 9F 5. W zestawie dostępny prowadnik, nóż do rozcinania cewnika i zawór do portu bocznego | 170 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.43.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Cewnik do echokardiografii wewnątrzsercowej; cewnik ultrasonograficzny przeznaczony do celów wizualizacji struktur serca, przepływu krwi oraz innych urządzeń w obrębie serca. Długość użytkowa cewnika 90 cm obejmująca trzon 9F. Końcówka cewnika z czterokierunkowym odchyleniem, odginanie cewnika pod kątem co najmniej 120 stopni w każdym z kierunków. Kompaltybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem ECHO Philips CX50. | 40 | szt |  |  |  |  | 0
2. | Kabel połączeniowy do posiadanego przez Zamawiającego aparatu TACTICATH-GENERATOR | 4 | szt |  |  |  |  | 0
3. | Wstrzykiwalne rejestratory EKG • Objętość < 1.5 cm3 • Waga <3.5 g • Żywotność - min 2 lata • Komunikacja – Bluetooth • Epizody aktywowane manualnie przez pacjenta i po przez co najmniej 4 różne typy zdarzeń arytmicznych automatycznie • Czas IEGM dla epizodów aktywowanych przez pacjenta min 60 minut • Możliwość zdalnego monitoringu za pomocą aplikacji na smartfonie • W zestawie zestaw do implantacji podskórnej - wstrzykiwalnej. | 30 | szt |  |  |  |  | 0
4. | Koszulki z zastawkami hemostatycznymi o krzywiznach dedykowanych do mapowania pierścienia mitralnego i trójdzielnego oraz nakłucia transseptalnego (typu SR 0-4, SL 0-4): Średnica 8 i 8.5 F do wyboru przez Zamawiającego; długość 63 cm; co najmniej 9 krzywizn do wyboru | 220 | szt |  |  |  |  | 0
5. | Koszulki z zastawkami hemostatcznymi 8 F długość 40 - 90 cm do wyboru na etapie zamówienia | 105 | szt |  |  |  |  | 0
6. | Koszulki z zastawkami hemostatycznymi o krzywiznach dedykowanych do mapowania prawego przedsionka (typu RAMP i RAMP-1): średnica 8 i 8.5 F do wyboru przez Zamawiającego; długość 60 cm; | 65 | szt |  |  |  |  | 0
7. | Koszulki z zastawkami hemostatycznymi do żyły / tętnicy udowej: - długość 12- 14 cm; - średnica do wyboru co najmniej 12 różnych od 5 do 14 F. | 440 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.43.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Jednorazowy, monopolarny nóż plazmowy do precyzyjnego cięcia tkanek miękkich. Umożliwiający 10 trybów cięcia monopolarnego w tym 5 trybów cięcia skóry; 10 trybów koagulacji monopolarnej, dotykowej; zakres pracy temperatury 40°C-170°C; posiadający izolację termiczną ostrza TPS; plazma cięcia generowana na zewnętrznej krawędzi ostrza (0,05% powierzchni), grubość krawędzi tnącej 12,5 μm. Kompatybilny z generatorem Plasmablade AEX posiadanym przez Zamawiającego. | 130 | szt |  |  |  |  | 0
2. | Elektrody bierne Valleylab dla dorosłych, bez kabla, komaptybilne z PLASMABLADE posiadanym przez Zamawiającego. | 200 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.43.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Wkłucie do naczyniowe tętnicze i żylne • średnice wewnętrzne: 12F długość 12 cm , • zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory; • ramię boczne z kranikiem; • wysoka odporność na zagięcia i załamania; • zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości; • teleskopowy układ rozszerzający; • gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką; • atraumatyczna końcówka; • możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej 60°; • w zestawie znajduje się: koszulka, rozszerzacz oraz prowadnik | 1000 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.43.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Rozrusznik VVI do zaawansowanej stymulacji LBBAP i fizjologicznym sensorem adaptacji częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta 1. Czułość w kanale komorowym co najmniej 0.5 mV 2. Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczenia 3. Automatyczny tryb MRI z sensorem, który wyczuwa wysokie pola magnetyczne i przełącza urządzenie w tryb MRI oraz powraca automatycznie do trybu permanentnego, gdy pole MRI osiągnie nominalną wartość. 4. Automatyczny algorytm dostosowujący częstość stymulacji do aktywności pajenta, reagujący na stres mentalny. Pomiar impedancji skurczowej i rozkurczowej serca. 5. Komunikacja bezprzewodowa (bez przykładania głowicy programatora) podczas implantacji 6. Żywotność urządzenia powyżej 15 lat | 105 | szt |  |  |  |  | 0
2. | 1. Elektroda RA i RV, średnica elektrody poniżej 6 F 2. Długość elektrody 45,53,60 cm, 3. Elektrody z certyfikatem MRI 1,5 i 3 T 4. Odległość między tipem i pierścieniem 10 mm | 105 | szt |  |  |  |  | 0
3. | 1. Cewniki do implantaji elektrody w obszar stymulacji HIS i LBBAP 2. Trzy krzywizny i trzy długości do wyboru przez Zamawiającego 3. Średnica wewnętrzna cewnikai powyżej 7 F 4. Średnica zewnętrzna cewnika poniżej 9F 5. W zestawie dostępny prowadnik, nóż do rozcinania cewnika i zawór do portu bocznego | 105 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.