Załącznik Nr 2a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-63/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Dostawa separatora komórkowego z oprogramowaniem

1. Pełna nazwa urządzenia (podać): …………………………...
         2. Nazwa i typ/model (podać): ………………………………...

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji (podać): ………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
| 1. | Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie: 1. procedur terapeutycznych: • terapeutyczna wymiana osocza (plazmafereza), • terapeutyczna wymiana osocza z możliwością dostępu jednoigłowego (plazmafereza jednoigłowa), • terapeutyczna wymiana osocza z możliwością podłączenia drugorzędowych urządzeń do przetwarzania osocza, • terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek (erytroafereza), • usuwanie płytek krwi (trombafereza), • usuwanie krwinek białych (leukafereza), 2. procedur preparatywnych: • poboru komórek jednojądrzastych krwi obwodowej, • koncentratu granulocytarnego, • koncentratu krwinek płytkowych (trombafereza jednoigłowa), 3. procedur dodatkowych: oczyszczania komórek progenitorowych szpiku kostnego w procedurze czyszczenia szpiku. | tak |  |
| 2. | Separator wirówkowy pracujący w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi). | tak |  |
| 3. | Aparat jezdny, łatwy do transportu o wadze nieprzekraczającej 110 kg – separator zaprojektowany z myślą o zespołach wyjazdowych docierających do pacjenta w celu wykonania procedury. Separator na podstawie jezdnej (zawieszenie wyposażone w ruchome obrotowe koła w zakresie 360 stopni), o niskiej masie urządzenia umożliwiającej łatwy i dogodny transport w każdej płaszczyźnie zarówno pionowej jak i płaszczyźnie poziomej dzięki dodatkowemu zespołowi kół, wpływających na wysoki stopień mobilności, bez konieczności kalibracji systemu po transporcie. | tak |  |
| 4. | Poziom hałasu podczas użytkowania ≤ 70 dB. | tak |  |
| 5. | Zestaw drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasetę zawierającą wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach minimalizującą możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu. | tak |  |
| 6. | Pełna automatyzacja wykonywanych procedur: intuicyjna komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem poprzez kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, separator zawierający graficzną prezentację poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i procedury, zapewniający prawidłowe informacje we właściwym czasie w celu zwiększenia wydajności procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, które są łatwo zauważalne, wskazujący podpowiedzi możliwych przyczyn i rozwiązania ostrzeżeń. | tak |  |
| 7. | Automatyczny optyczny system kontroli separacji wyposażony w system analizy obrazu o wysokiej rozdzielczości, monitorujący, interpretujący i automatycznie regulujący stanem separacji – prawidłowa separacja także w przypadku zmian hematokrytu pacjenta. | tak |  |
| 8. | Opcja automatycznego wypełnienia zestawu innym niż NaCl płynem zastępczym (w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta). | tak |  |
| 9. | Automatyczne dostosowanie parametrów procedury podczas wypełnienia i zastosowaniu koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) o hematokrycie różnym od hematokrytu pacjenta. | tak |  |
| 10. | Automatycznie sterowane dozowaniem antykoagulantu. | tak |  |
| 11. | System zabezpieczający przed nadmierną grawitacyjną podażą antykoagulantu. | tak |  |
| 12. | System separacji polegający na zastosowaniu dodatkowej komory kolekcyjnej – system zapewniający wysoką efektywność poboru i dużą czystość produktu komórek macierzystych. | tak |  |
| 13. | System wizjera umożliwiający bezpośredni podgląd zestawu – zarówno pierwszego i drugiego stopnia separacji podczas trwania procedury. | tak |  |
| 14. | Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 120 ml/min dla procedury MNC; Minimalny przepływ wejściowy dla procedury MNC: 10ml/min. lub poniżej; Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 140 ml/min dla procedury TPE. | tak |  |
| 15. | Sprawność wykonania procedury wymiany osocza nie mniejsza niż 85%. | tak |  |
| 16. | Możliwość podłączenia filtra/kolumny lub ogrzewacza krwi do linii płynu zastępczego. | tak |  |
| 17. | Czujnik ciśnienia umożliwiający podłączenie do urządzenia filtra/kolumny. | tak |  |
| 18. | Pamięć wewnętrzna separatora umożliwiająca dostęp do co najmniej 100 ostatnich raportów z przeprowadzonych procedur. | tak |  |
| 19. | Możliwość podłączenia komputera w celu transmisji danych z urządzenia do komputera, umożliwiająca przechowywanie raportów z procedur w formie elektronicznej. | tak |  |
| 20. | Możliwość podłączenia drukarki w celu wydrukowania raportów. | tak |  |
| 21. | Worek na próbkę krwi przy linii wejściowej, umożliwiający odseparowanie pierwszej porcji krwi zawierającej potencjalne zanieczyszczenie w zestawach do pobierania. | tak |  |
| 22. | Dwa zbiorniki na próbki pobranego produktu. | tak |  |
| 23. | Dodatkowy zacisk zintegrowany z zestawem na linii pojemnika produktu do zabezpieczenia preparatu przed rozjałowieniem podczas zgrzewania. | tak |  |
| 24. | Detektor obecności antykoagulantu; Detektor obecności płynu zastępczego; Detektor hemolizy. | tak |  |
| 25. | Wbudowana zgrzewarka do drenów, w pełni zintegrowana z separatorem komórkowym tzn. zasilana bezpośrednio z urządzenia. | tak |  |
| 26. | Objętość pozaustrojowa mniejsza niż 200 ml w przypadku procedury pobierania komórek jednojądrzastych. Objętość pozaustrojowa mniejsza niż 190 ml w przypadku procedury terapeutycznej wymiany osocza. | tak |  |
| 27. | Możliwość regulacji ostatecznego bilansu płynów ustrojowych pacjenta/dawcy. Do 25% w przypadku procedury TPE. | tak |  |
| 28. | Zanieczyszczenie produktu erytrocytami Hct ≤ 2%; Średnie straty płytek w procedurze wymiany osocza nie większe niż 2,5%. | tak |  |
| 29. | Możliwość podania bolusa, realizowana przez urządzenie. | tak |  |
| 30. | Kontrola bilansu płynów w czasie rzeczywistym, opcja kontroli infuzji antykoagulantu do pacjenta. | tak |  |
| 31. | Opcja płukania zestawu przed rozpoczęciem procedury, jeśli pacjent wykazuje wrażliwość na substancję sterylizującą jednorazowy zestaw. | tak |  |
| 32. | Komory kroplowe antykoagulantu i soli na stałe połączone z zestawem uniemożliwiające rozjałowienie zestawu. | tak |  |
| 33. | Możliwość regulacji natężenia dźwięku alarmu. | tak |  |
| 34. | Automatyczny test własny urządzenia i zestawu (przed rozpoczęciem procedury) zwiększający bezpieczeństwo pacjenta. | tak |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 35. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 36. | Przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności serwisowe w okresie trwania gwarancji/pełnej obsługi serwisowej, na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 37. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 38. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 39. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 40. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 41. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni roboczych – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 42. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | tak |  |
| 43. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 44. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 37 i 43 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                       pieczątka i podpis Wykonawcy