## Arkusz1
PAKIET Materiały zużywalne do spirometrii i bodypletyzmografii
Nr części pakietu | Lp. | Asortyment | Szacowana Ilość [szt.] | Ilość do zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Filtr bakteryjno - wirusowy do aparatów marki JAEGER
| 1 | Filtr bakteryjno wirusowy ze zintegrowanym na stałe ustnikiem | 1000 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8% | 6.264 | 6264
| 2 | Przestrzeń martwa filtra (55 +/- 3%) ml
| 3 | Opór przy wdechu: Mniejszy niż 0,5 cm H2O/l/s przy przepływie 1 l/s
| 4 | Opór przy wydechu: Mniejszy niż 0,5 cm H2O/l/s przy przepływie 1 l/s
| 5 | Efektywność filtra: przynajmniej 99,99% przy przepływie 30 l/min Potwierdzone wynikami testów z niezależnych laboratoriów. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego wyniki testów.
| 6 | Efektywność filtra: Przynajmniej 96% przy przepływie 750 l/min) Potwierdzone wynikami testów z niezależnych laboratoriów. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego wyniki testów.
| 7 | Wymiary przyłącza - 30 mm, średnica wewnętrzna. Otwór stożkowy. Użytkownik dokona sprawdzenia dopasowania połączenia na załączonej próbce.
| 8 | Filtr posiada spłaszczony, zintegrowany ustnik, o wymiarach: • Wysokość ustnika 20 do 25 mm • Szerokość ustnika 30 do 35 mm
| 9 | Część ustnikowa filtra wyposażona w wypustki (przynajmniej dwie, w różnych miejscach) ułatwiające przytrzymanie filtra zębami podczas badania
| 10 | Nieodpłatnie w pakiecie dołączony adapter na potrzeby przeprowadzania codziennej kalibracji, dostarczony wraz z pierwszą dostawą filtrów.
| 11 | Filtr przystosowany do przeprowadzania następujących pomiarów.: • Spirometria/objętość przepływu/maksymalna pojemność oddechowa (MVV) • Bodypletyzmografia • Badania czynnościowej pojemności zalegającej (FRC) przy wykorzystaniu azotu / helu jako gazu wskaźnikowego • Pomiar pojemności dyfuzyjnej • Pomiary oporu dróg oddechowych (IOS/Rocc) • Pomiary mechaniki oddychania ( P 0.1, Pmax) Wymagane dołączenie dokumnetu potwierdzajacego, że oferowane filtry nadają się do przeprowadzania wyżej wymienionych badań.
| 12 | Do oferty proszę dołączyć 5 szt. oferowanych filtrów w celu przeprowadzenia oględzin i testów kompatybilności z posiadaną aparaturą.
2 | Kolanka połączeniowe do głowic pomiarowych aparatów marki JAEGER
| 1 | Kolanko wykorzystywane do połączenia filtra z głowicą pneumotachograficzną. | 10 | 10 | 54 | 540 | 8% | 58.32 | 583.2
| 2 | Kolanko o koncie załamania 45°
| 3 | Średnica połączenia wewnętrznego 30 mm (otwór stożkowy)
| 4 | Średnica połączenia zewnętrznego 30 mm
3 | Referencyjne sitko oporowe do głowic pomiarowych aparatów marki JAEGER
| 1 | Sitko oporowe do głowicy pneumotachograficznej, do aparatów MasterScreen Body/Diff oraz MasterScreen IOS | 5 | 5 | 350 | 1750 | 8% | 378 | 1890
| 2 | Średnica sitka 67 mm
| 3 | Opór sitka 36 Pa/L/s ± 2.5%
4 | Linia osuszająca próbki pobieranego gazu do systemu dyfuzyjnego MasterScreen Body/Diff_RT
| 1 | Wężyk o własnościach paroprzepuszczalnych. | 3 | 3 | 1050 | 3150 | 8% | 1134 | 3402
| 3 | Długość wężyka 106,68 cm
| 4 | Wężyk w pełni kompatybilny z systemem dyfuzyjnym MasterScreen Body/Diff_RT
5 | Kolanko połączeniowe do głowic pomiarowych z portem przyłączeniowym do pobieranego gazu do systemu dyfuzyjnego MasterScreen Body/Diff_RT
| 1 | Kolanko wykorzystywane do połączenia filtra z głowicą pneumotachograficzną. | 10 | 10 | 93 | 930 | 8% | 100.44 | 1004.4
| 2 | Kolanko o koncie załamani 45°
| 3 | Średnica połączenia wewnętrznego 30 mm (otwór stożkowy)
| 4 | Średnica połączenia zewnętrznego 30 mm
| 5 | Przyłącze typu luer do podłączenia wężyka próbkującego
|  | Suma |  |  | 1552.8 | 12170 | 8% | 1677.024 | 13143.6