## Arkusz1
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP. Szczegółowy opis zasad równoważności zawiera pkt. 2.3 SIWZ. Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany nie później niż 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opsiać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów. Katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim zaoferowanego przedmiotu zamówienia należy złożyć na wezwanie Zamawiającego (pkt.7.6.2.1 SIWZ).
Ocena oferowanej gwarancji w miesiąch od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy: 24 miesiące – 0 pkt 30 miesięcy – 5 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 42 miesięce – 15 pkt 48 miesięcy - 20 pkt. W przypadku braku wpisania terminu gwarancji Wykonawca automatycznie będzie miał przypisane 24 miesiące i 0 punktów. W takiej sytuacji przypisany termin gwarancji wynoszący 24 miesiące, zostanie również wpisany w umowie w przypadku wyboru danego wykonawcy, jako wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku wpisania innej wartości niż 24, 30, 36, 42, 48 miesięcy za które zostaną naliczone punkty zostanie zaokrąglona w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów gwarancji. W umowie zostanie wpisany termin gwarancji zaokrąglony w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów gwarancji, w przypadku wyboru danego Wykonawcy, jako Wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku zaoferowania terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oraz dłuższego niż 48 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
Ocena terminu dostawy w tygodniach: 6 - 8 tygodni od posiania umowy – 0 pkt 4 - 5 tygodni od podpisania umowy – 10 pkt 1 - 3 tygodnie od podpisania umowy – 20 pkt W przypadku braku wpisania terminu dostawy Wykonawca automatycznie będzie miał przypisane 8 tygodni i 0 punktów. W takiej sytuacji przypisany termin dostawy wynoszący 8 tygodni, zostanie również wpisany w umowie w przypadku wyboru danego wykonawcy, jako wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku wpisania innej wartości niż dopuszczone przez Zamawiającego, za które zostaną naliczone punkty zostanie zaokrąglona w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów terminu dostawy. W umowie zostanie wpisany termin dostawy zaokrąglony w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów dostawy, w przypadku wyboru danego Wykonawcy, jako Wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego niż 1 tydzień oraz dłuższego niż 8 tygodni oferta zostanie odrzucona.
I. Otolaryngologiczny, endoskopowy zestaw diagnostyczny - komplet
1 | Model/Typ urządzenia | podać
2 | Producent | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji ( Aparat nowy, wyprodukowany nie poźniej niż w 2019 roku, nieużywany, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania) | podać
6 | Okres gwarancji w miesiącach | podać
7 | Termin odstawy w tygodniach | podać
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
II. PROCESOR ZE ZINTEGROWANYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
1. | Procesor wideo umożliwiający podłączenie głowic kamer 1CCD, wideolaryngoskopów, wideocystoskopów HDTV, wideogastroskopów i wideokolonoskopów. Procesor wyposażony w zintegrowane LEDowe źródło światła | Tak |  | Bez punktacji
2. | Format obrazu 16x9 | Tak, |  | Bez punktacji
3. | Wyjścia wideo min: S-VIDEO, 2xHD-SDI, DVI | Tak, podać |  | Bez punktacji
4. | Możliwośći jednoczesnego wysyłania wielu sygnałów | Tak |  | Bez punktacji
5. | Balans bieli aktywowany z przycisku na panelu czołowym urządzenia, na głowicy kamery oraz definiowanym na jednym z przycisków wideoendoskopu | Tak |  | Bez punktacji
6. | Automatyczna kontrola ekspozycji, elektroniczne wzmocnienie jasności obrazu, jeśli ilość światła w polu operacyjnym jest zbyt mała | Tak |  | Bez punktacji
7. | Funkcja automatycznego wyboru stopklatki i zachowania zdjęcia najlepszej jakości spośród kilku sąsiednich klatek. | Tak |  | Bez punktacji
8. | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła, filtrowanie światła odbywa się z zastosowaniem mechanicznego filtra w źródle światła oraz filtrów cyfrowych obrazu, celem uwidocznienie struktur i tkanek zawierających hemoglobinę | Tak |  | Bez punktacji
9. | Zmiana ustawień dostępna z panelu przedniego urządzenia, z klawiatury, oraz z przycisków głowicy kamery i wideoendoskopów | Tak, podać |  | Bez punktacji
10. | Możliwość zapisu zdjęć na pamięci zewnętrznej typu Pendrive poprzez gniazdo USB lub w pamięci wewnętrznej procesora | Tak |  | Bez punktacji
11. | Zapis zdjęć w formacie min. TIFF, JPEG | Tak. Podać |  | Bez punktacji
12. | W zestawie klawiatura i pamięć przenośna | TAK |  | Bez punktacji
13. | Rozpoznawanie podłączonych wideoendoskopów i głowic kamery | Tak |  | Bez punktacji
14. | Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideoendoskopu dla rożnych użytkowników lub specjalności | Tak |  | Bez punktacji
15. | Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów | Tak, podać |  | Bez punktacji
16. | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego | Tak |  | Bez punktacji
17. | Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu i głowicy kamery | Tak |  | Bez punktacji
III. VIDEOENDOSKOP
1 | Pole widzenia min. 110st | Tak, podać |  | Bez punktacji
2 | Głębia widzenia min. 5-50mm | Tak, podać |  | Bez punktacji
3 | Śr. Końcówki max. 3,9 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji
4 | Śr. sondy max. 3,6 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji
5 | Dł. robocza min. 300 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji
6 | Dł. całkowita min. 510 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji
7 | Zagięcie końcówki góra/dół min.130st | Tak, podać |  | Bez punktacji
8 | Endoskop wyposażony w min. 4 przyciski funkcyjne, programowalne | Tak, podać |  | Bez punktacji
9 | Kierunek patrzenia 0 st | Tak |  | Bez punktacji
10 | Końcówka dystalna endoskopu przezroczysta aby zapewnić rozszerzenie wiązki światła i maksymalne oświetlenia badanej tkanki | Tak |  | Bez punktacji
11 | Format obrazu 16x9 | Tak |  | Bez punktacji
12 | Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła. | Tak |  | Bez punktacji
IV. WÓZEK ENDOSKOPOWY NA PODSTAWIE JEZDNEJ
1. | W zestawie wysięgnik na monitor | Tak |  | Bez punktacji
V. MONITOR MEDYCZNY
1. | Monitor LED | Tak |  | Bez punktacji
2. | Przekątna ekranu min. 24' | Tak, podać |  | Bez punktacji
VI. RĘCZNY TESTER SZCZELNOŚCI KOMPATYBILNY Z OFEROWANYM ENDOSKOPEM
1. | Tester szczelności | Tak
VII. INSTRUKTAŻ W ZAKRESIE OBSŁUGI
1. | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez zamawiającego, potwierdzone certyfikatami w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  | Bez punktacji
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry
Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)
JEŻELI DOYCZTY:
…................
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.