Załącznik nr 1.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Część 1 – Dostawa kadzi – basenów formalinowych do prosektorium na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

Dostawa wyposażenia prosektorium- basenownia:
Lp.	Wymagane minimalne parametry	Odpowiedź „spełnia/nie spełnia” lub wymagana informacja
1	2	3
1.Kadzie- baseny formalinowe - dwie kadzie, każda o pojemności na 2 ciała połączone wspólną konstrukcją dla dwóch wyciągarek, każda kadź wyposażona w odrębną wyciągarkę beziskrową wraz z kompletnym ujętym poniżej w wymaganiach szczegółowych tabeli wyposażeniem – 1 komplet
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model / Typ/ Kod producenta/należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/…………………………………………………………………Urządzenie nowe w momencie montażu
Wymagania szczegółowe:
1	Specjalistyczne baseny do długotrwałego przechowywania zwłok i szczątków ludzkich w roztworach konserwujących
2	Zwłoki przechowywane na 2 piętrach
3	Ilość miejsc na zwłoki: 2 w każdej kadzi
4	Mocna konstrukcja w całości wykonana ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
5	Wymiary całkowite kompletu: szerokość max : 2100 mm, wysokość max: 3000mm, długość max: 2600mm
6	Wysokość zbiornika na formalinę max 1200mm
7	Zawór spustowy formaliny; zawór kulowy 50/60 wykonany ze stali kwasoodpornej usytuowany od strony tylnej basenu
8	Ściany i dno basenu wzmacniane
9	Pokrywa wzmocniona hermetyczna automatycznie podnoszona za pomocą siłownika elektrycznego
10	System podnoszący basenu bezpieczny, beziskrowy w celu wyeliminowania możliwości wybuchu mieszanki konserwującej
11	Uszczelnienie hermetyczne pokrywy i basenu odporne na formalinę
12	Zbiornik na formalinę dwuwarstwowy, okryty płaszczem osłaniającym
13	System otwierania pokrywy napędzany za pomocą zespołu siłownika zasilanego elektrycznie w wersji przystosowanej do pracy w strefie min EX1, zasilanie trójfazowe 400/230 V
14	System automatycznego podnoszenia zwłok z formaliny do wysokości brzegu basenu
15	Sterowanie systemem podnoszenia z pilota lub kasety sterującej zawieszonej na ścianie lub na przewodzie elastycznym na wysokości nie mniejszej niż 150 cm od podłogi, w pilocie/kasecie zainstalowany awaryjny przycisk odcinający zasilanie. Ponowne włączenie zasilania wymaga odblokowania przycisku awaryjnego. Pilot lub kaseta muszą być wykonane w standardzie przeciwwybuchowym.
16	Możliwość zatrzymania stelażu ze zwłokami w dowolnym momencie podnoszenia
17	Konstrukcja pozwalająca na spust formaliny z basenu
18	Konstrukcja posiadająca płaszcz ze zbiornikiem przelewowym ze zbiornika głównego
19	Zbiornik przelewowy wyposażony w osobny zawór spustowy ze stali kwasoodpornej
20	Załadunek i rozładunek od czoła basenu
21	Od czoła basenu nie mogą znajdować się żadne elementy konstrukcyjne utrudniające dostęp obsłudze
22	Każdy z basenów wyposażony w indywidualny zespół napędu , działający niezależnie od innych basenów.
23	Wyjmowane 4 tace-sita na zwłoki 600x2050 ( +/-50 mm)
24	Nośność poszczególnego stanowiska minimum 150 kg
25	Konstrukcja umożliwiająca łatwy załadunek i rozładunek basenu przez jedną osobę od czoła basenu przy pomocy wózka z podnośnikiem elektrycznym
26	Stelaż nośny sit na zwłoki podnoszony do żądanego poziomu
27	Minimalna nośność basenu (całkowity ciężar zwłok) min.600kg.
28	System wspomagający wyjmowanie i załadunek tac-sit na zwłoki – stelaż wewnętrzny wyposażony w elementy ruchome ułatwiające załadunek – ruchome wałki (rolki) po których poruszają się tace-sita. Automatyczna blokada tacy–sita aktywująca się przy opuszczaniu stelaża w głąb basenu.
29	Konstrukcja samonośna nie wymagająca ingerencji w konstrukcję budynku lub specjalnego montażu polegającego na przytwierdzeniu na stale do jakichkolwiek elementów budynku

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.