Załącznik nr 12 do SWZ

Opis parametrów technicznych zmodyfikowany

Część nr 6:
Dzierżawa analizatora do analizy moczu wraz z dostawą pasków testowych do wykonania analizy moczu i materiałów kontrolnych.

        Ilość oznaczeń – 10 000 badań / rok*
*Podane ilości badań uwzględniają odczynniki potrzebne do wykonania kalibracji i kontroli jakości na dwóch poziomach każdego dnia.

Wymagania minimalne stawiane analizatorowi do analizy moczu:
Analizator oferowany:

Nazwa, producent, rok produkcji, numer serii ……………………………………………………

L.p.	Wymagane parametry	TAK/NIE / (wpisać)
1	Analizator nowy, rok produkcji min. 2020, posiadający wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski
2	Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny, erytrocyty, leukocyty.
3	Automatyczne określenie przez aparat barwy próbki moczu.
4	Paski zawierają substancje eliminujące wpływ kwasu askorbinowego.
5	Kompensacja własnego zabarwienia moczu.
6	Flagowanie wyników patologicznych.
7	Pamięć kontroli jakości minimum 200 wyników.
8	Odczyt parametrów fizykochemicznych moczu za pomocą pasków, których pola testowe mocowane są bez użycia kleju.
9	Automatyczne usuwanie zużytych pasków.
10	Paski, kalibratory od jednego producenta, materiał kontrolny dopuszczony od innego producenta – asortyment w całości kompatybilny z oferowanym aparatem.
11	Czułość pola glukozy min. 40 mg/dl, a białka min.12 mg/dl.
12	Międzynarodowa kontrola zewnętrzna badań dla wszystkich parametrów w cyklach 1 raz w miesiącu.
13	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
14	Czytnik kodów kreskowych.
15	Podłączenie analizatora do sieci informatycznej – Eskulap, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy.
16	Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi analizatora
17	Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i interpretacji wyników – na miejscu po instalacji oraz szkolenie przypominające w zakresie obsługi i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. / Szkolenia potwierdzone certyfikatem