ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 23 z załącznika numer 1A

Aparat USG – Ultrasonograf – 1 kpl.

Model/typ:……………………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………………

| LP. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji: 2023 | Tak |  |
|  | Wprowadzenie na rynek (konstrukcja + wersja oprogramowania) nie wcześniej niż 2023 | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1 – 24 MHz | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min. 315 dB | Tak |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 16 wiązek jednocześnie | Tak |  |
|  | Zaimplementowana technologia sztucznej inteligencji (AI) |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 5 000 000 | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych, aktywnych gniazd dla różnego typu sond obrazowych – min 3. Podświetlenie aktywnego gniazda | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 4 aktywne gniazdo | Tak |  |
|  | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 21,5 cala | Tak |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD min. prawo/lewo, pochylenie | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na sondy z min. jednej strony konsoli/panelu | Tak |  |
|  | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi wysuwana spod panelu sterowania oraz klawiatura dostępna na panelu dotykowym | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy min. 10 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien. Rozdzielczość ekranu min. 1280x800 | Tak |  |
|  | Waga aparatu max. 55 kg | Tak |  |
|  | Szerokość aparatu max. 52 cm | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | Tak |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 150 sek. | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk SSD w formacie M.2 o pojemności min. 1000 GB | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | Tak |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | Tak |  |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |
|  | Videoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |  |
|  | Min. 6 portów USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – w tym min. 2 umieszczone od frontu aparatu | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
|  | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 65 sek. | Tak |  |
|  | OBRAZOWANIE |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode), M-mode, M-mode anatomiczny | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 40 cm | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji STC - min. 8 fizycznych suwaków na pulpicie sterowania | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji LGC - min. 6 suwaków | Tak |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 24x | Tak |  |
|  | Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min. 2500 obr/sek | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | Tak |  |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | Tak |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |
|  | TRYB SPEKTRALNY DOPPLER PULSACYJNY (PWD) Z HPRF | Tak |  |
|  | Zakres prędkości >13 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości PRF min. 0,3 – 45 kHz | Tak |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,3 - 20 mm | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej >+/-25 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  |
|  | TRYB DOPPLER KOLOROWY (CD) DZIAŁAJĄCY W TRYBIE WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYM | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD. >300 klatek/sek | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. >+/-25 stopni | Tak |  |
|  | Ilość map kolorów dla CD min. 15 map | Tak |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Rozszerzony tryb dopplerowski (Color doppler) do obrazowania mikroprzepływów o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w wizualizacji bardzo wolnych przepływów | Tak |  |
|  | Tryb kolorowego i spektralnego Dopplera Tkankowego | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych. | Tak |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych >10 | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | Tak |  |
|  | SONDY |  |  |
|  | Sondy wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | Tak |  |
|  | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 1,0 - 6,0 MHz | Tak |  |
|  | Ilość elementów min. 700 | Tak |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) >110 stopni | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do wizualizacji i pomiaru stłuszczenia wątroby (atenuacja) | Tak |  |
|  | Sonda Liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz | Tak |  |
|  | Ilość elementów min. 1 000 | Tak |  |
|  | Szerokość skanu (FOV) max 40 mm | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie umożliwiające wizualizację i pomiar współczynnika tłumienia (atenuacji) do oceny stłuszczenia wątroby | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające automatyczny pomiar kompleksu Intima-Media | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę liniową wykonaną technologii matrycowej lub równoważnej, min. 6-18 MHz, min. 1000 elementów, szerokość skanu (FOV) max. 40 mm, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o technologię optymalizującą obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie tzw. protokołów badań – umożliwia rejestrację sekwencji operacji do wykonania (każdy następny etap inicjowany jednym przyciskiem) wraz z poglądowymi obrazami projekcji wymaganych w danej procedurze | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EKG wraz z kablami | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych) convex i endocavity z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o technologię zapewniającą tzw. wirtualne źródło światła, które umożliwia oświetlenie płodu z dowolnego kąta w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przechowywania i zarządzania danymi (obrazy, raporty) w chmurze - współpraca, udostępnianie, raportowanie w połączeniu z bezpłatną aplikacją | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające nieograniczoną transmisję (udostępnianie) obrazu w trakcie badania poprzez sieć internetową | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające archiwizację i zarządzanie danymi na dyskach sieciowych NAS (Network Attached Storage) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o fabryczną baterię zapewniającą min. 30 minut normalnej pracy bez podłączenia do zewnętrznego zasilania. Wyklucza się zewnętrzne baterie lub awaryjne zasilacze UPS | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | Tak |  |
|  | DODATKOWE | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta zaoferowanego aparatu USG | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. | Tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | Tak |  |