| Laryngologiczny mikroskop operacyjny – 1 szt. |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji (2024)............................................ |
| I | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach | TAK |  |
|  | Wszystkie koła statywu skrętne, każde z kół wyposażone w blokadę | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie uniemożliwiające najechanie na kabel zasilający leżący na podłodze i jego przypadkowe przecięcie grożące porażeniem prądem personelu | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie przewodu zasilającego z mikroskopu | TAK |  |
|  | System wyważania wszystkich ruchów statywu i mikroskopu przeprowadzany przez użytkownika. System nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu. | TAK |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów statywu i mikroskopu | TAK |  |
|  | Aktywny system tłumienia wibracji głowicy | TAK/NIE | TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Zasięg ramion nośnych liczony od osi statywu do osi głowicy mikroskopu min. 1480 mm | TAK |  |
|  | Zakres wychylenia głowicy na boki min. 45 stopni | TAK |  |
|  | Zakres wychylenia głowicy przód/tył min. 125 stopni | TAK |  |
|  | Oświetlenie światłowodowe | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED. Temperatura barwowa min. 5000 K | TAK |  |
|  | System automatycznie ograniczający natężenie światła w zależności od bieżącej odległości roboczej | TAK |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję i czyszczenie kolumny | TAK |  |
|  | Zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy dzielnik optyczny do podłączenia dodatkowych akcesoriów | TAK |  |
|  | Zakres korekcji wady wzroku operatora w okularach min. +5D do min. – 5D | TAK |  |
|  | Tubus uchylny min. 120 stopni z płynną regulacją pochylenia bez blokad. Okulary szerokokątne operatora o powiększeniu min. 12,5x | TAK |  |
|  | Apochromatyczna optyka mikroskopu | TAK |  |
|  | Bezstopniowy zoom w zakresie 1:6. | TAK |  |
|  | System inteligentnej zmiany szybkości działania parametru focus w zależności od stopnia powiększenia (mniejsza szybkość przy większym powiększeniu) | TAK |  |
|  | Funkcja manualnej zmiany zoom i fokus w przypadku braku zasilania | TAK |  |
|  | Zmiana parametru zoom i fokus poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany system focus (ogniskowej) | TAK |  |
|  | System płynnej zmiany ogniskowej realizowanej jednym obiektywem w zakresie min. 225 do min. 500 mm | TAK |  |
|  | Zmiana pozycji rękojeści mikroskopu. Rękojeści ułożone symetrycznie względem siebie. | TAK |  |
|  | Zwalnianie sprzęgieł elektromagnetycznych kolumny oraz głowicy poprzez przyciski na rękojeściach mikroskopu | TAK |  |
|  | Funkcja programowania przycisków zwalniania hamulców elektromagnetycznych do zwalniania hamulców tylko statywu lub tylko głowicy | TAK |  |
|  | Pamięć indywidualnych ustawień mikroskopu dla min. 20 operatorów | TAK |  |
|  | Funkcja płynnej regulacji wielkości oświetlanego pola | TAK |  |
|  | System odsysania powietrza z wnętrza założonej folii sterylnej. | TAK/NIE | TAK-5 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Kamera full HD 1 CMOS (1920x1080 p) zintegrowana z głowicą mikroskopu, sterownik zintegrowany wewnątrz obudowy statywu, kabel sygnałowy schowany w ramionach statywu. | TA |  |
|  | System archiwizacji na dysku o pojemności min 1. TB. Baza danych pacjentów (Dane indentyfikacyjne: imię, nazwisko, data urodzenia, katalog obrazów i filmów pacjenta. Funkcja zapisu na zewnętrznych nośnikach pamięci typu USB. Funkcja przeglądania filmów i zdjęć pacjenta bezpośrednio na ekranie aparatu. | TAK |  |
|  | Stereoskopowy, ruchomy podgląd asystencki na ramieniu w min. 2 płaszczyznach. Pokrętło rotacji obrazu. Okulary o powiększeniu min. 12,5x. | TAK |  |
|  | Szeroka basa stereoskopowa min. 22 mm | podać | 22 mm - 0 pkt Powyżej 23 mm – 5 pkt |
|  | Wbudowany w głowicę mikroskopu luksometr do rzeczywistego pomiaru natężenia światła na wyjściu z głowicy mikroskopu | TAK/NIE | TAK-5 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Monitor dotykowy min. 24” na ramieniu o zintegrowanym z statywem mikroskopu do wizualizacji pola operacyjnego. | TAK |  |
|  | System łatwego i przejrzystego sterowania i zarządzania wszystkimi funkcjami mikroskopu oraz torem wizyjnym i system archiwizacji obrazów i filmów. | TAK |  |
|  | Menu panelu sterującego w j. polskim lub czytelny system ikonograficzny | TAK |  |
|  | Funkcja pracy z mikromanipulatorem lasera chirurgicznego | TAK |  |
|  | Znaczniki laserowe wspomagające ustawienie ostrość obrazu operatora | TAK |  |
| II | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna aparatu wraz z kodami błędów w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwisowanie oferowanej aparatury w okresie gwarancji i po jej upływie lub umowa z autoryzowanym serwisem na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługowe, aplikacyjne personelu medycznego - lekarzy w dwóch terminach uzgodnionych z zamawiającym wraz z przyznaniem certyfikatów | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla jednej osoby wskazanej przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie min. 12 miesięcy | TAK | 12 m-cy - 0 pkt 24 m-ce - 5 pkt 36 m-cy – 10 pkt |
|  | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu aparatów | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK opisać |  |
|  | Czas naprawy aparatu w okresie gwarancyjnym max 5 dni, powyżej wymagane urządzenie zastępcze | TAK opisać |  |
|  | Paszport techniczny przy dostawie | TAK |  |
|  | Dostawa urządzenia do siedziby zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem w terminie 80 dni od podpisania umowy | TAK | do 40 dni – 10 pkt od 41 dni do 80 dni- 0 pkt |
|  | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.