|  | Sprawa Nr 72/D/2023 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV- 33190000-8 | Załącznik Nr 2 do SWZ Załącznik Nr 1 do Umowy |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytrząsarka do płytek wraz z inkubatorem - zestaw |  |  |  | zestaw | 2 |  |  |  |  |
| INKUBATOR - Urządzenie będące wyrobem medycznym. - Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023. - Urządzenie posiadające znak CE. - Wymiary zewnętrzne: 65 x 75 x 65 cm (szer x wys x gł) ± 5% - Wymiary wewnętrzne: 60 x 50 x 50 cm (szer x wys x gł) ± 5%. - Waga: max 65 kg. - Głośność: max 50 dB. - Zużycie energii: max 1,5 kWh/dzień. - Zakres temperatur pracy od +20°C do +35°C - Wymagana temperatura pracy 22°C ± 1°C. - Zasilanie 230V, 50-60Hz. - Powłoka proszkowa odporna na bakterie. - Czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej. - Izolacja piankowa przyjazna środowisku wolna od CFC, HFC i HCFC. - Układ chłodzenia bez gazu chłodniczego – przyjazna środowisku pompa ciepła z wymuszonym obiegiem powietrza. - Drzwi przeszklone wyposażone w zamek, otwierane do góry i chowane w komorze urządzenia. - Wewnętrzne zasilanie do wytrząsarki. - Panel kontrolny umieszczony powyżej drzwi urządzenia. - Rozbudowany mikroprocesorowy system sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, obejmujący: - wyświetlanie aktualnej temperatury w komorze, - wyświetlanie bieżącego stanu alarmowego, - wyświetlanie nie zatwierdzonych alarmów, - ustawienia chronione hasłem, - alarm zasilania, - alarm otwartych drzwi, - alarm zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury, - graficzny wykres temperatury w komorze z ostatnich 24 godzin, - awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę ekranu wraz z funkcjami alarmowymi do 18 godzin, - alarm niskiego poziomu baterii zasilania awaryjnego, - kontrola i monitorowanie pracy podłączonej wytrząsarki w zakresie jej ruchu (prędkość i liczba cykli) oraz statusu połączenia, - możliwość zgrania gromadzonych danych do pamięci USB. - Automatyczny system stop/start zatrzymujący wytrząsarkę w momencie otwarcia drzwi i automatycznie przywracającej prace po zamknięciu drzwi. - Tarczkowy rejestrator temperatury: - bez użytku tuszu, z zastosowaniem papieru wrażliwego na nacisk, - zakres 0° do +35°C, - napęd elektroniczny, - back up baterii zapewniający ciągłe działanie, - przyciski membranowe umożliwiające zmianę tarczki i kalibrację, - wskaźnik naładowania baterii, - czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej. KOMPATYBILNA WYTRZĄSARKA - Pojemność: 16 pojemników z aferezy lub 48 pojemników standardowych. - Zasilanie 230V, 50-60Hz. - Zużycie energii: max 0,3 kWh/dzień. - Głośność: max 50 dB. - Przycisk ON/OFF. - Alarm dźwiękowy i wizualny braku zasilania oraz braku ruchu. - Awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę układu alarmowego do 2 godzin. - Wykonawca zapewnia podłączenie urządzenia do systemu monitorowania temperatury (urządzenie posiada port do wprowadzenia zewnętrznych czujników temperatury) na własny koszt.. - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. - Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia. - Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. - Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym w okresie gwarancyjnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – maksymalnie do 20 listopada 2023r. | Tak, podać termin dostawy | do dnia ……………. |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(znak graficzny podpisu)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Krakowie | ul. Wrocławska 1-3 30-950 Kraków | 261-138-289 | 1 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261-417-241 | 1 |