**ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2**

**UZUPEŁNIENIE MODYFIKACJI SWZ**

Znak sprawy: SZP.2420.1.2024

Data: 19.01.2024

**Dotyczy:** **dostawa myjni dezynfektor wraz ze stacją uzdatniania wody.**

|  |
| --- |
| Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: |

**Wykonawca 1:**

**Pyt. 1:** (Zadanie nr 1– Myjnia dezynfektor oraz stacja uzdatniania wody, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach: szerokość: 650 mm, głębokość: 710 mm, wysokość: 1685 mm? Proponowane wymiary nie stanowią przeszkody w miejscu instalacji.

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie myjni o w/w wymiarach ponieważ jest mniejsza niż wymagana w SWZ.

**Pyt. 2:** (Zadanie nr 1– Myjnia dezynfektor oraz stacja uzdatniania wody, pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą wbudowaną suszarkę z filtrem HEPA klasy H14? Filtr HEPA H14 jest filtrem wyższej klasy od HEPA H13. Dzięki temu w proponowanym przez nas urządzeniu jakość powietrza podczas suszenia jest lepsza.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza powyższe lecz nie wymaga.

**Pyt. 3:** (Zadanie nr 1– Myjnia dezynfektor oraz stacja uzdatniania wody, pkt. 11) Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 3,5” umieszczony po stronie załadowczej? Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie, dzięki czytelnej i przejrzystej prezentacji danych, pozwala na bezproblemową obsługę myjni.

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 4:** (Zadanie nr 1– Myjnia dezynfektor oraz stacja uzdatniania wody, pkt. 15) Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą wózek wsadowy z ramionami myjącymi zamiast półek wysuwających się bezpośrednio z komory myjni? Proponowane przez nas rozwiązanie jest powszechnie stosowane w nowoczesnych myjniach dezynfektorach. Dodatkowo rozwiązanie oparte o wózki daje większe możliwości związane myciem specjalistycznych narzędzi takich jak np. instrumenty rurowe, anestezjologiczne czy instrumenty do chirurgii robotycznej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalistycznych wózków.

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 5:** (Zadanie nr 1– Myjnia dezynfektor oraz stacja uzdatniania wody, pkt. 16) Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą ramiona myjące będące elementem wózka wsadowego instalowanego w komorze? Proponowane przez nas rozwiązanie jest powszechnie stosowane w nowoczesnych myjniach dezynfektorach.

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 6:** (Zadanie nr 1– Myjnia dezynfektor oraz stacja uzdatniania wody, pkt. 25) Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą opcję ustawienia najczęściej używanych cykli 20+20 wraz z przewijaną biblioteką zapisanych cykli. Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie jest lepsze ponieważ daje większy wybór dzięki większej ilości dostępnych cykli.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza powyższe lecz nie wymaga.

**Pyt. 7:** (Zadanie nr 1– Myjnia dezynfektor oraz stacja uzdatniania wody, pkt. 28) Czy Zamawiający dopuści myjnię z pompą cyrkulacyjną o wydajności 600 l/min. Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie jest wystarczające. Producent zaprojektował myjnie w taki sposób, aby zapewnić szybką i poprawną pracę urządzenia.

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 8:** (Zadanie nr 1– Myjnia dezynfektor oraz stacja uzdatniania wody, pkt. dotyczący oświadczenia wykonawcy) Czy Zamawiający dopuści stację uzdatniania wody nie będącą wyrobem medycznym, natomiast spełniającą pozostałe wymogi z oświadczenia wykonawcy.

**Odp.:** Patrz odpowiedzi z 18.01.2024 roku (pyt. 10 i 11).

Uzupełnienie modyfikacji projektu umowy z 18.01.2024 roku:

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 t.j.), Zamawiający dokonuje uzupełnienia modyfikacji § 6 ust. 1 Projektu umowy – stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ z dnia 18.01.2024 roku, uwzględniając zmiany § 6 ust. 1 również w pkt 1) i 2) wynikające z odpowiedzi udzielonych 18.01.2024 roku przez Zamawiającego na Pytanie nr 9, dla ujednolicenia zapisu, w sposób następujący:

**„§ 6.**

**KARY UMOWNE**

1. Strony uzgadniają następujące kary umowne:

1) w przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia poza termin określony w § 2, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy netto, określonej w § 4 ust. 1 lit. a) i/lub b), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie danej części zamówienia,

2) w przypadku, gdy w okresie gwarancji termin wykonania naprawy przedmiotu zamówienia przekroczy liczbę dni określoną w § 5 ust. 12, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1 lit. a) i/lub b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie całości lub części umowy. Zamawiający nie naliczy kary, o której mowa powyżej, jeżeli Wykonawca na czas usuwania awarii dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności odpowiadającej naprawianemu,

3) w przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w zakresie terminu reakcji serwisowej, określonego w § 5 ust. 10, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1 lit. a) i/lub b), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w reakcji serwisowej całości lub części przedmiotu umowy,

4*) w przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w terminie wykonania przeglądu technicznego przedmiotu umowy, poza termin określony w paszporcie technicznym, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 100 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki*,

5) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości netto umowy, określonej w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości netto umowy, określonej w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.”

 Z upoważnienia Dyrektora

Kierownik Sekcji zamówień publicznych

Agnieszka Lis-Nowacka

*(Podpis w oryginale)*