**Uniwersytet Medyczny**

**im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

**ul. Fredry 10, 61-701 Poznań**

 ***Wszyscy Wykonawcy***

**Dotyczy:** zapytania ofertowego: **Nr: 1/DOZ/2019** - Dostawa wyposażenia sal. Projekt pn: POWR.05.04.00-00-0160/18

**Pytania z dnia 22-02-2019**

**Dotyczy: stojak do kroplówek 8 szt.**

1. *Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości teleskopowo w zakresie 1280-2230 mm?*

Zamawiający dopuszcza.

**Wózek anestezjologiczny**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek w całości wykonany z tworzywa poliuretanowego, korpus wykonany z jednego odlewu (jedna bryła), o stabilnej konstrukcji bez konieczności stosowania metalowych elementów w narożnikach?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: szerokość 830mm, głębokość 715mm, wysokość 910mm?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z prowadnicami systemowymi rolkowymi, wytłoczonymi w konstrukcji wózka?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z szyną boczną ze stali nierdzewnej zamontowanej nad blatem głównym?*

***Zamawiający nie dopuszcza.***

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami o wymiarach 585mm x 365mm, które nie są w standardzie ISO?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami zamykanymi za pomocą kluczyka?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma szufladami o wysokości 150mm oraz trzema szufladami o wysokości 100mm?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści wózek z koszem na butle z tlenem wytłoczonym w korpusie wózka?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z koszem na cewniki wytłoczonym w korpusie wózka?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Łóżko**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70O?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z składanymi uchwytami lakierowanymi proszkowo z tworzywowymi nakładkami?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 585mm – 905mm?*

**Zamawiający dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 12 stopni?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 6cm?*

***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Wózek do transportu pacjenta**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 150mm?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z obciążeniem 170kg?*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi chromowanymi?*

**Zamawiający dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z wieszakiem kroplówki chromowanym ?*

**Zamawiający dopuszcza.**

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 4cm?*

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytania z dnia 21-02-2019:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wg poniższego opisu i wizualizacji?

*Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w dwa wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg/stojak. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Opcja: podstawa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa fi: 560mm, zakres regulacji 1200/2150 mm.*

**Zamawiający podtrzymuje treść zapytania ofertowego**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wg poniższego opisu i wizualizacji?*

*Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne blatu: 740x490 mm, zakres regulacji wysokości blatu: 960/1370 mm*.

**Zamawiający podtrzymuje treść zapytania ofertowego**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 6 tygodni? Prośbę swoją motywujemy znacznym wydłużeniem terminów dostaw na podzespoły do gotowych wyrobów od naszych poddostawców oraz realizacją wielu projektów, których spiętrzenie nastąpiło w ostatnim kwartale roku, związane między innymi z wieloma inwestycjami na rynku ogłoszonymi przez sektor publiczny, w tym jednostki służby zdrowia.*

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.**

Dotyczy informacji na temat składania ofert częściowych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na poszczególne wyroby w ramach zapytania ofertowego? Proponowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego, gdyż umożliwi złożenie ofert większej liczbie podmiotów a to z kolei wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego lepszych warunków cenowych.

**Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.**

***Pytania z dnia 22-02-2019***

1. *Prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnej części:*

***poz. 4 - Wózek anestezjologiczny (2 szt.)***

*Wydzielenie wózków, jako osobnej grupy produktowej, umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawcom, a tym samym pozwoli uzyskać Zamawiającemu większą ilość konkurencyjnych ofert.*

**Zamawiający nie wyraża zgody**

1. *Dotyczy pkt. 2 parametrów technicznych \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego konstrukcja bazowa, na podstawie przejezdnej z blatem górnym.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 2 parametrów technicznych \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, który przystosowany jest do mycia i dezynfekcji środkami używanymi standardowo w jednostkach służby zdrowia, z uwzględnieniem wskazań w instrukcji obsługi dotyczących czyszczenia i dezynfekcji, bez możliwości mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi czy mycia w komorach myjących.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 3 parametrów technicznych \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka anestezjologicznego, którego szkielet wykonany jest z anodowanego aluminium; szuflady tworzywo będące połączeniem PC i ABS (łączące zalety obu tworzyw); boki i tył wózka - tworzywo sztuczne (polimer); wszystkie w/w materiały charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością. Wózek bez dolnej półki profilowanej ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia. Konstrukcja wózka na wzmocnionej ramie metalowej. Rozwiązania konstrukcyjne zapewniające sztywność wózka.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 4 parametrów technicznych \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego blat wykonany jest z tworzywa sztucznego – ABS odpornego na środki używane w szpitalach. Spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 7 parametrów technicznych \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach gabarytowych (szerokość x głębokość x wysokość) wynoszących 662x594x1050 mm bez wyposażenia (wymiary wózka z szufladami o wymiarach z pytania nr 13).*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 8 i 9 parametrów technicznych \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z prowadnicami o profilu kwadratowym z łożyskiem kulkowym, obudowanymi ramą w kształcie litery U. Oferowane rozwiązanie pozwala na całkowity wysuw szuflad oraz wyjęcie szuflad bez użycia narzędzi. Posiada blokadę wysuwu końcowego i systemem samo domykania szuflad.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 10 parametrów technicznych \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 4 kołami o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą i 2 antystatyczne, z niebudzącym podłóg bieżnikiem, w obudowie tworzywowej bez zewnętrznych elementów metalowych. Oferowana wartość jest lepsza od wymaganej, a znacząco wpływa na lepsze prowadzenie wózka i jego manewrowalność.*

**Zamawiający dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 12 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, który zamiast 2 sztuk uniwersalnych szyny montażowych o długość min. 350 mm wykonanych z aluminium posiada z boku wózka w standardzie 2 uchylne (o 30 stopni, z możliwością wyjęcia) transparentne półki boczne z przeznaczeniem na akcesoria oraz półkę o regulowanej głębokości (np. z przeznaczeniem na ssak). Szyny te nie byłyby niezbędne do zamocowania kosza na butlę z tlenem (pkt. 23) oraz kosza na cewniki (pkt. 24) z uwagi na zaproponowane rozwiązania w zakresie tych akcesoriów stanowiących wyposażenie wózka (pytanie nr 20 i pytanie nr 21).*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 12 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, wyposażony w szuflady, których wnętrze z może być wyposażone w różne akcesoria i podziałki pasujące do wnętrza szuflad (dopasowane do nich wymiarami).*

**Zamawiający dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 15 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, gdzie możliwa jest swobodna zmiana szuflad (w zakresie szuflad o tej samej wysokości) bez użycia narzędzi. Kolejność szuflad bez zmian.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 16 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z szufladami zamykanymi zamkiem centralnym – blokadą z czytelną sygnalizacją otwarcia lub zamknięcia wózka. W zamku umieszczony system plombowania zrywający plombę po każdym użyciu wózka.*

**Zamawiający dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 17, 18, 19 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z szufladami o szerokości 610 mm i długości 470, spełniające wymogi Zamawiającego co do minimalnej wysokości szuflad.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 17, 18, 19 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z szufladami o szerokości 417 mm i długości 470, spełniające wymogi Zamawiającego co do minimalnej wysokości szuflad.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 17, 18, 19 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, o następującej konfiguracji szuflad:*

*- 2 wysuwane szuflady o głębokości min. 70 mm*

*- 2 wysuwane szuflady o głębokości min. 145 mm*

*- 1 wysuwana szuflada o głębokości min. 220 mm*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 17, 18, 19 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, o następującej konfiguracji szuflad:*

*- 1 wysuwana szuflada o głębokości min. 70 mm*

*- 1 wysuwana szuflada o głębokości min. 145 mm*

*- 2 wysuwana szuflada o głębokości min. 220 mm*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 20 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z tworzywową deska reanimacyjną wysuwaną spod blatu roboczego wózka – łatwo i szybko w razie reanimacji pacjenta.*

**Zamawiający dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 21 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, nad którym na stelażu na specjalnym obrotowym (o 360 stopni) uchwycie zmocowana jest półka pod defibrylator, bez konieczności blokady obrotu. Ranty półki podwyższone zapobiegające przesuwaniu się defibrylatora. Półka z pasami do przymocowania defibrylatora. Możliwość demontażu uchwytu z półką pod defibrylator (po zdemontowaniu stelaża). Półka pod defibrylator o regulowanym wymiarze od 360x280 do 440x280 mm.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 22 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z uchwytem na płyny infuzyjne z 2 hakami, mocowanym do stelaża nadstawki.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 23 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z wyprofilowaną na tylnej ścianie specjalną przestrzenią z przeznaczeniem na butlę z tlenem (o pojemności od 3 do 7 litrów) z pasami zabezpieczającymi.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. *Dotyczy pkt. 24 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z wyprofilowaną na tylnej ścianie specjalną przestrzenią z przeznaczeniem na cewniki, umożliwiającą łatwe wyciąganie cewników o różnej długości.*

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytania dotyczące Umowy: dotyczy poz. 4 - Wózek anestezjologiczny (2 szt.)**

1. *Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu i uruchomienia oferowanych wózków. Zamawiający otrzymuje wózek w postaci nadającej się do użytku, żadne takie czynności nie są więc konieczne. Jednocześnie prosimy o rezygnację wymogu przeszkolenia dla pracowników medycznych oraz zajmujących się bieżącą obsługą i konserwacją urządzeń. Oferowany wyrób (wózki) jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Prosimy o stosowne zmiany w SIWZ oraz projekcie umowy.*

 **Zamawiający oczekuje pełnego uruchomienia sprzętu przez Wykonawcę. Zamawiający podtrzymuje zapis.**

1. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji z maksymalnie 4 tygodni do 5 tygodni od podpisania umowy? Oferowany towar (poz. 4 – wózek anestezjologiczny) jest sprowadzany z zagranicy i standardowy termin realizacji zamówienia dla tego typu produktów to 5 tygodni. Uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.*

 **Zamawiający nie wyraża zgody.**

***Pytania z dnia 22-02-2019***

**Stojak do kroplówek – 8 szt.**

1. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak posiadający regulację wysokości w zakresie 1280-2230mm?*

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Wózek anestezjologiczny**

1. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający półkę pod defibrylator spełniającą wymagania opisane w pkt. 21, natomiast półka ta będzie montowana w gniazdach w momencie kiedy dodatkowa nadstawka będzie zdemontowana? Z racji, iż wózek jest modułowy i posiada możliwość montowania różnego wyposażenia i elementów w tych samych miejscach naprzemiennie nie jest możliwe, aby nadstawka była zamontowana w tym samym czasie co półka pod defibrylator. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie takiej możliwości bądź o odstąpienie z wymogu wyposażenia wózka w takową półkę pod defibrylator.*

 **Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**