Załącznik nr 2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Urządzenie:..............................................................................................................

Producent / Firma ..............................................................................................

Oferowany model, typ ....................................................................................…

rok produkcji ...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Lp.; Parametr wymagany; Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE; Odpowiedź Wykonawcy Opis oferowanego parametru1. 1.; Automatyczny analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, przeznaczony do wykonywania oznaczeń metodą chemiluminescencji (ChLIA).. 2.; Analizator sterowany przez komputer PC i odpowiednie oprogramowanie. Do analizatora dołączona drukarka laserowa oraz UPS. 3.; Analizator umożliwiający wykonanie wszystkich testów wymienionych w formularzu asortymentowo – cenowym.. 4.; Analizator umożliwiający całkowicie zautomatyzowany proces oznaczenia od momentu załadowania próbek badanych i odczynników do momentu automatycznego odczytu pomiaru.. 5.; Analizator wyposażony w moduł pipetujący eliminujący kontaminację próbek badanych.. 6.; Analizator wyposażony w skaner kodów kreskowych, który automatycznie identyfikuje i lokalizuje wstawiane próbki badane, materiały kontrolne i reagenty.. 7.; Możliwość programowania probówek różnego typu.. 8.; Zarządzanie QC: analiza wg. zasad Levey-Jenningsa i Westgarda – możliwość konfiguracji.. 9.; Analizator wyposażony w system detekcji poziomu cieczy oraz detekcji zatorów.. 10.; Automatyczne rozcieńczanie próbek na pokładzie.. 11.; Analizator umożliwiający wykonanie oznaczenia ze 100 μl surowicy/osocza jako minimalnej objętości próbki.. 12.; Szacowanie przez system niezbędnej objętości odczynników i innych materiałów zużywalnych wymaganych do przeprowadzenia oznaczeń.. 13.; Możliwość ciągłego dostawiania próbek badanych.. 14.; Minimalny czas oczekiwania na wynik - 25 minut.. 15.; Oprogramowanie informujące użytkownika o nieprawidłowych warunkach pracy analizatora.. 16.; System posiadający pamięć archiwizacji wyników oraz zapewniający łatwe ich przeszukiwanie w bazie danych.. 17.; Zapewnienie dodatkowych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia oznaczeń.. 18.; Dostarczenie nieujętych w umowie jakichkolwiek odczynników i/lub materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń na koszt Wykonawcy.. 19.; Termin ważności odczynników – minimum 6 miesięcy od realizacji zamówienia.. 20.; Możliwość dostarczenia odczynników w trybie pilnym w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty zamówienia.. 21.; Realizacja dostaw odczynników do 5 dni kalendarzowych od daty zamówienia.. 22.; System umożlwiający dwukierunkową transmisję danych między analizatorem a systemem LIS – import zleceń i eksport wyników.. 23.; Podłączenie systemu do LIS na koszt Wykonawcy.. 24.; W przypadku awarii analizatora – reakcja serwisu w ciągu 24 godzin roboczych.. 25.; Możliwość dostarczenia analizatora zastępczego (nie gorszej generacji) w przypadku awarii trwającej dłużej niż 5 dni.. 26.; Analizator oraz wszystkie odczynniki posiadające certyfikat CE do diagnostyki IVD/IVDR.. 27.; Serwis, przeglądy konserwacyjne i wymiany części zamiennych analizatora obowiązujące w okresie umowy wykonywane na koszt Wykonawcy.. 28.; Instalacja analizatora oraz kompleksowe przygotowanie personelu do pracy. Bezpłatne szkolenie z obsługi analizatora z możliwością szkoleń uzupełniających, zakończone uzyskaniem imiennego certyfikatu osób przeszkolonych.. 29.; Dostarczenie podczas instalacji analizatora kompletnej literatury oraz instrukcji obsługi w języku polskim.. 30.; W czasie trwania umowy, Wykonawca zapewnia uczestnictwo minimum dwa razy w roku w międzynarodowym programie niezależnej zewnętrznej oceny kontroli jakości – udział w programach kontrolnych dostępnych na rynku.. 31.; Drukarka kodów kreskowych - podłączenie jej do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz serwisowanie na koszt Wykonawcy.. 32.; Dodatkowe stanowisko komputerowe do walidacji wyników..

| W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien udzielić odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie – w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia warunku koniecznego, co będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. PARAMETRY OCENIANE/ KRYTERIA JAKOŚCIOWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr oceniany | Ocena | Opis parametru |  |
| 1. | Badanie minimum 15 parametrów jednocześnie. | tak – 10 punktów nie – 0 punktów |  |  |
| 2. | Analizator dający możliwość oznaczenia minimum 120 testów / godzinę. | tak – 10 punktów nie – 0 punktów |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania w trybie pilnym - obecność funkcji cito w analizatorze. | tak – 10 punktów nie – 0 punktów |  |  |
| 4. | Możliwość wykonywania oznaczeń w różnorodnym materiale: surowica, osocze, mocz, kał, ślina. | tak – 10 punktów nie – 0 punktów |  |  |
|  |  | max 40 pkt |  |  |