| Załącznik nr 1 do Zaproszenia Szp/ COVID/2020 |  |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY |  |
| Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU ul. H. Kamieńskiego 73a 51-124 Wrocław |  |
| OFERTA |  |
| - DANE WYKONAWCY |  |
| Nazwa i siedziba Wykonawcy*) | ……………………………………………………………………….... ul: ............................................................. kod: ..................…………………………… miejscowość:……………………………………. |
| Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy |  |
| *) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera | ………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………… ul: ............................................................. kod: ..................…………………………… miejscowość:……………………………………. |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) | ul: ............................................................. kod: ..................…………………………… miejscowość:……………………………………. |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym | …………………………………………………… e- mail: ………………………………….. fax: ………………………………….. tel.: …………………………………….. |
| - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |
| Składam ofertę na: ,, DOSTAWA AUTOMATYCZNEGO APARATU DO EKSTRAKCJI RNA W CELU IDENTYFIKACJI OBECNOŚCI SARS-COV-2 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu |  |
| - Cena |  |
| Cena oferty zgodnie z formularzem ofertowym wynosi dla: Zadanie nr 1 Cena netto …..................................zł. Podatek VAT …….% = …......................zł. Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................. W tym: - Dostawa automatycznego aparatu wraz z wyposażeniem: Cena netto …..................................zł. Podatek VAT …….% = …......................zł. Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................. - Dostawą odczynników i materiałów zużywalnych Cena netto …..................................zł. Podatek VAT …….% = …......................zł. Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................. Termin realizacji zamówienia ……………………………………. dni. Zapewniam dostęp do odczynników i materiałów zużywalnych powyżej 2000 badań/tydzień. (TAK / NIE *) – oświadczenie Wykonawcy. *) Niepotrzebne skreślić |
| - OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: |  |
| Oświadczam, że: - zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w ofercie; - w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia; - uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; - wybór mojej oferty będzie/nie będzie**) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty podatku. **)wybrać odpowiednio, niepotrzebne skreślić |  |
| - ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA |  |
| W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do: - zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy : ................................................... e-mail: ……….................…. tel./fax:.............................; ................................................... e-mail: ……….................…. tel./fax:.............................; |  |

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

| ……………………………………………………………. |  |  | Załącznik nr 1.1. do formularza ofertowego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy Zadanie nr 1 – Automatyczny aparat do ekstrakcji RNA w celu identyfikacji obecności SARS-CoV-2 wraz z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent |  | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Automatyczny aparat do ekstrakcji RNA w celu identyfikacji obecności SARS-CoV-2 wraz z wyposażeniem.. |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ................................................................... (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Załącznik nr 1.2 do formularza ofertowego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy Zadanie nr 1 – Odczynniki i materiały zużywalne, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zestaw odczynników i materiałów zużywalnych umożliwiających przeprowadzenie analiz za pomocą automatycznego aparatu do ekstrakcji RNA w celu identyfikacji obecności SARS-CoV-2 z zadania 1.. |  | Badanie | 8000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3

……………………………

Pieczątka Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do użytkowania zaoferowanego 
w niniejszym zaproszeniu aparatu ………………. (nazwa, typ, model), będą dostępne w minimalnej ilości ……………… (ilość/tydzień) przez okres najbliższych 24 miesięcy.

Oświadczam, że  czas izolacji RNA (pełny cykl pracy urządzenia z 96 próbkami) w zaoferowanym aparacie ………………. (nazwa, typ, model),  wynosi ……. godzin.

……………………………….

Podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 4

……………………………

Pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Automatyczny aparat do ekstrakcji RNA w celu identyfikacji obecności SARS-CoV-2 wraz z wyposażeniem.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość oferowana *) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Wymagania techniczne |  |
|  | Możliwość ekstrakcji RNA ze zdefiniowanej liczby próbek w zakresie nie mniejszym niż od 1 próbki do 96 próbek jednocześnie, bez straty materiałów zużywalnych i odczynników w przypadku nastawienia jednej próbki. | Tak – podać. |
|  | Możliwość odczytywania kodów kreskowych umieszczonych na probówkach | Tak – podać. |
|  | Ekstrakcja kwasów nukleinowych z materiału genetycznego pobieranego za pomocą komercyjnie dostępnych zestawów do pobrania wymazów (w tym co najmniej: bufory transportowe inaktywujące wirusa SARS-CoV-2, sól fizjologiczna, PBS) | Tak – podać. |
|  | Izolacja RNA z próbek o objętości początkowej w zakresie nie mniejszym niż od 200 do 700 ul o wydajności i czystości pozwalającej na bezpośrednie zastosowanie w aplikacjach qPCR czy sekwencjonowanie. | Tak – podać. |
|  | Końcowa objętość eluatu po ekstrakcji nie mniej niż 30 ul | Tak – podać. |
|  | Izolaty kwasów nukelinowych umieszczane w probówkach typu Eppendorf, konicznych, o pojemności 1,5 ml w ilości 96 sztuk na statywach i/lub, preferencyjnie, na standardowych płytkach w formacie 96 dołkowym, | Tak – podać. |
|  | Chłodzenie eluatu | Tak – podać |
|  | Wbudowana lampa UV wraz z zamkniętym systemem kartridży z odczynnikami, otwieranymi automatycznie wewnątrz urządzenia. | Tak – podać |
|  | Certyfikat IVD dla sprzętu oraz odczynników do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 w oferowanym urządzeniu | Tak – podać |
|  | Umożliwiać dodanie kolejnej partii próbek w trakcie rozpoczętej ekstrakcji RNA | Tak – podać |
|  | Czas izolacji RNA (pełny cykl pracy urządzenia z 96 próbkami) poniżej 4 godzin. (Wymagane oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 3 do Zaproszenia). | Tak – podać |
|  | Możliwość korzystania z różnych typów probówek w tym (co najmniej z probówek typu eppendorf, probówki o średnicy 11, 13, 15 mm, i wysokości maksymalnej nie mniejszej niż 10 cm) | Tak – podać |
|  | Aparat zapewnia pełny cykl izolacji od próbki umieszczonej w statywie do wyizolowanego kwasu nukleinowego umieszczonego w probówce typu eppendorf lub na płytce 96-dołkowej. | Tak – podać |
|  | Automatyczny odczyt kody 2D wewnątrz aparatu wraz z przeprowadzeniem procesu weryfikacji | Tak – podać |
|  | Dodatkowy czytnik zewnętrzny do kodów kreskowych | Tak – podać |
|  | Czujniki kontrolujące parametry tj.: poziom odczynników, wszystkich niezbędnych materiałów zużywalnych, System detekcji niedrożności końcówki pipetującej. | Tak – podać |
|  | Panel dotykowy lub oprogramowanie komputerowe umożliwiać eksport danych przez pamięć masową (port USB) | Tak – podać |
|  | Sterowanie poprzez oprogramowanie, dostarczone przez producenta, posiadające następujące funkcjonalności: | Tak – podać |
|  | - implementacja szablonów protokołów ekstrakcji, | Tak – podać |
|  | - weryfikacja i instruktaż całego procesu przygotowania urządzenia do pracy, łącznie z uzupełnieniem materiałów zużywalnych, | Tak – podać |
|  | - kontrola procesu izolacji w tym poszczególnych etapów, temperatury statywów chłodzących oraz pełne śledzenie próbki, | Tak – podać |
|  | - tworzenie raportu zawierającego dane izolowanych próbek wraz z ich pozycjami w statywach, użytych odczynników wraz z numerami partii/serii oraz z parametrami izolacji, | Tak – podać |
|  | - zbieranie danych | Tak – podać |
|  | - synchronizacja danych z systemem LIS poprzez połączenie z siecią Ethernet, | Tak – podać |
|  | - możliwość jednoczesnego uruchomienia nie mniej niż 2 różnych protokołów izolacji. | Tak – podać |
|  | Moduł do rozpipetowywania reakcji qPCR wyposażony w: system zabezpieczeń elementów takich jak końcówki pipetujące przed niekontrolowanym wyciekiem odczynników, system detekcji niedrożności końcówki pipetującej, 4-kanałową głowicę, lampę UV, adaptery umożliwiające rozpipetowanie na płytki 96 dołkowe, program zdefiniowany do rozpipetowania mieszaniny reakcyjnej (Master mix). | Tak – podać |
|  | Stelaż dopasowany nośnością i wymiarami do urządzenia, umożliwiający bezpieczną pracę użytkownika w pozycji stojącej, jak również zapewniający możliwość zamontowania dedykowanych, bezpiecznych pojemników na zużyte materiały eksploatacyjne | Tak – podać |
|  | Instrukcją obsługi w języku polskim, | Tak – podać |
|  | Gwarancja i serwis: Wykonawca/Producent - 24 miesiące gwarancji na urządzenie w tym 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w tym okresie. | Tak – podać |
|  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny: Wykonawca zobowiązuje się do reakcji/wizyty diagnostycznej i serwisowej w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (w dni robocze). | Tak – podać |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)