## Część nr 1
Część nr 1 - Opakowania sterylizacyjne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lp. | Asortyment | Uwagi do asortymentu | Producent/ nr katalogowy, nr certyfikatu, | Ilość |  | Cena netto zł – szt. / rolka / op. | Podatek VAT % | Cena brutto zł – szt. / rolka / op. | Wartość netto zł kolumna 4x5 | Wartość brutto zł kolumna 4x7 | Klasa wyrobu medycznego
1 | Papier krepowany biały 1000 x 1000 mm op. 250 ark. | Papier sterylizacyjny- wymagane parametry do poz. 1-4: Papier sterylizacyjny krepowany z naturalnych włókien celulozowych; dobrze układający się na pakowanym materiale, kolor biały, zielony, zgodny z normą EN 868-2 i ISO 11607-1; spełniający parametry: - gramatura 6060 ±2 g/m2; - grubość min. 0,16 mm; - zawartość chlorków 0,005%, siarczanów 0,034 %; -wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, - wytrzymałośc na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m, - bariera mikrobiologiczna przy pakowaniu dwuwarstwowym min. 99%. Nietoksyczny, antystatyczny, nie pyli. Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią. Posiada certyfikat niezależnej jednostki notyfikującej. Termin ważności 5 lat. |  | 5 | op.
2 | Papier krepowany biały 750 x750 mm op. 250 ark. |  |  | 5 | op.
3 | Papier krepowany zielony 1000 x 1000mm op. 250 ark. |  |  | 5 | op.
4 | Papier krepowany zielony 750 x 750 mm op. 250 ark. |  |  | 5 | op.
5 | Włóknina niebieska 1000 x 1000 mm op. 70 ark. | Włoknina w arkuszach niebieska - wymagane parametry do poz 5-6: Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. 40g/m2. Kolor niebieski. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 300µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0kN/m, w poprzek 0,9kN/m. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą. Termin ważności 5 lat. |  | 20 | op.
6 | Włóknina niebieska 750 x 750 mm op. 150 ark. |  |  | 10 | op.
7 | Rękaw pap.- folia S, EO 50 mm/rol.200m | Rękawy papierowo – foliowe z testem do sterylizacji parowej – wymagane parametry do poz. 7-17 (konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5, PN EN ISO 11607-1): I) Papier o gramaturze min. 70g (PN EN 868 – 3) - zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczanów nie większa niż 0,25% - wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kNm, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m. II) Folia: laminat 7-warstwowy o niebieskim zabarwieniu : Folia o gramaturze 52,9g/m2 ±6% i grubości 52µm ±8%. Wytrzymałość na rozciąganie 60 N/mm2. III) Wymagania ogólne: Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 70g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Rękawy produkowane w procesie zwalidowanym zgodnie z ISO 11607-2, do wglądu raport walidacji. Producent posiada certyfikat ISO 13485:2016 na projektowanie i produkcję opakowań do sterylizacji. Temperatura zgrzewu 180-220 °C, nacisk 40-100N. Pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  | 10 | rol.
8 | Rękaw pap.- folia S, EO 75 mm/rol.200m |  |  | 20 | rol.
9 | Rękaw pap.- folia S, EO 100 mm/rol.200m |  |  | 25 | rol.
10 | Rękaw pap. – folia S, EO 120mm/rol.200m |  |  | 25 | rol.
11 | Rękaw pap. – folia S, EO 125mm/rol.200m |  |  | 25 | rol.
12 | Rękaw pap. – folia S, EO 150 mm/rol.200m |  |  | 30 | rol.
13 | Rękaw pap. – folia S, EO 200 mm/rol.200m |  |  | 30 | rol.
14 | Rękaw pap. – folia S, EO 250 mm/rol.200m |  |  | 15 | rol.
15 | Rękaw pap. – folia S, EO 300 mm/rol.200m |  |  | 15 | rol.
16 | Rękaw pap. – folia S, EO 350 mm/rol.200m |  |  | 5 | rol.
17 | Rękaw pap. – folia S, EO 380 mm/rol.200m |  |  | 2 | rol.
18 | Rękaw włók. – folia S, EO 250 mm/rol.100m | Rękawy włókninowo-foliowe- wymagane parametry do poz. 18-21: Rękawy włókninowo foliowe ze wskaźnikiem sterylizacji :para wodna,tlenek etylenu,formaldehyd.Wykonany z przezroczystegow laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego bez zabarwienia.Laminat 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, jest połączony z niebieską włókniną,60g/m2, za pomocą zgrzewu . Wskaźniki sterylizacji nadrukowane na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu. Nadrukowane od strony włókniny :nr LOT,znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar. Widoczne od strony laminatu znak ostrzegawczy ” nie używać jeżeli pakiet jest uszkodzony, symbol graficzny wyrobu ju,ikona kierunku otwierania .Pole zgrzewu o szerokości min.6mm.Zgodne z normami: z PN EN 868 -2, z PN EN 868 -5, PN EN ISO 11 607 -1,PN EN ISO 11 607-2 |  | 5 | rol.
19 | Rękaw włók. – folia S, EO 300 mm/rol.100m |  |  | 10 | rol.
20 | Rękaw włók. – folia S, EO 360 mm/rol.100m |  |  | 5 | rol.
21 | Rękaw włók. – folia S, EO 420 mm/rol.100m |  |  | 1 | rol.
22 | Włóknina zielona 1000 x 1000 mm op. 150 ark. | Włoknina w arkuszach zielona - wymagane parametry do poz 22-23: Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. 40g/m2. Kolor zielony. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 300µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0kN/m, w poprzek 0,9kN/m. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą. Termin ważności 5 lat.Oznaczenie koloru włókniny na etykiecie |  | 10 | op.
23 | Włóknina zielona 750 x 750 mm op. 150 ark. |  |  | 10 | op.
24 | Torebka posterylizacyjna 150x250-500szt. | Torebki posterylizacyjne - wymagane parametry do poz 24-28: Torebki posterylizacyjne wykonane z przezroczystego bezbarwnego polietylenu. W górnej części torebki ,poza obszarem załadunku wyrobu,na przedłużeniu jednego boku opakowania znajduje się pasek lepny zabezpieczony różową taśmą z tworzywa sztucznego. Pasek lepny służy do zamknięcia torebki przez sklejenie dwóch warstw folii. Grubość folii 0,05mm-PN ISO 4592.. Data ważności 5 lat od daty podukcji |  | 2 | op.
25 | Torebka posterylizacyjna 200x300-500szt. |  |  | 2 | op.
26 | Torebka posterylizacyjna 300x500-250szt. |  |  | 2 | op.
27 | Torebka posterylizacyjna 400x550-250szt. |  |  | 2 | op.
28 | Torebka posterylizacyjna 400x760-100szt. |  |  | 2 | op.
29 | Rękaw TYVEK plazma, .50 mm x100m | Rękawy TYVEK do sterylizacji plazmowej - wymagane parametry do poz. 29-38: Rękawy płaskie przeznaczone do sterylizacji plazmowej. Zbudowane z bezbarwnego laminatu foliowego 9-warstwowego o grubości 52µm ±6% oraz białego papieru syntetycznego bez zawartości celulozy o gramaturze 64,5g. Wskaźnik sterylizacji umieszczony od strony folii między ścieżkami zgrzewu; opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji - przed sterylizacją czerwony, po sterylizacji żółty. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Zgrzew dwuścieżkowy. Temperatura zgrzewania 105˚C-125˚C, nacisk 40-100N. Odpowiedni także do sterylizatora STERRAD. Rękawy produkowane w procesie zwalidowanym zgodnie z ISO 11607-2, do wglądu raport walidacji. Producent posiada certyfikat ISO 13485:2016 na projektowanie i produkcję opakowań do sterylizacji. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie. Rolki o długości 100m pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  | 1 | rol.
30 | Rękaw TYVEK plazma,.75 mm x100m |  |  | 2 | rol.
31 | Rękaw TYVEK plazma,100 mm x100m |  |  | 2 | rol.
32 | Rękaw TYVEK plazma,150 mmx100m |  |  | 2 | rol.
33 | Rękaw TYVEK plazma,200 mm x100m |  |  | 1 | rol.
34 | Rękaw TYVEK plazma, 250 mm x100m |  |  | 1 | rol.
35 | Rękaw TYVEK plazma, 300mm x100m |  |  | 1 | rol.
36 | Rękaw TYVEK plazma, 350 mm x100m |  |  | 1 | rol.
37 | Rękaw TYVEK plazma, 420 mm x100m |  |  | 1 | rol.
38 | Rękaw TYVEK plazma,500 mm x100m |  |  | 1 | rol.
| RAZEM: | [7 empty] | 0 | 0
Zamawiajacy wymaga użyczenia zgrzewarki do rękawów na czas trwania umowy
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
………………………………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część nr 2
Części nr 2 - Testy, preparaty i akcesoria stosowane w procesie dekontaminacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P | Asortyment | Producent / nr katalogowy | Ilość | jednostka miary | Cena netto zł- szt./rolka | Podatek VAT % | Cena brutto zł-szt./rolka | Wartość netto zł kolumna 4x6 | Wartość brutto zł kolumna 7+9 | Klasa wyrobu medycznego
1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną, ostateczny odczyt po 24 godz. inkubacji, zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny - w opakowaniach po 100 szt. |  | 1 | op.
2 | Taśma samoprzylepna do zamykania pakietów, bez wskaźnika procesu, wymiary 18 mm x 50 mb, odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej, nieodklejająca się w trakcie procesu sterylizacji, elastyczna(rozciąga się podczas procesu), łatwa do odklejenia po procesie sterylizacji. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 100 | szt.
3 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 150 | szt.
4 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wskaźnik w technologii typu 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez otwierania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 5 | kpl.
5 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek rotacyjnych zgrzewających opakowania papierowo – foliowe do użycia z opakowaniami stosowanymi w szpitalu. W opakowaniu 250 szt. |  | 2 | op.
6 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek rotacyjnych zgrzewających opakowania tyvek – folia. W opakowaniu 250 szt. |  | 1 | op.
7 | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej do metkownicy trzyrz ędowej, z pięcioma miejscami informacyjnymi, nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy. Na rolce 500 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 150 | rol.
8 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający typowi 6 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 100 | op.
9 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2 oraz plazmowej, do stosowania między innymi w systemie Sterrad odpowiadający typowi 4 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 5 | op.
10 | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji wymienionych powyżej, op = 100 szt. |  | 6 | op.
11 | Rolka tuszująca do metkownicy typu Blitz |  | 10 | szt.
12 | Metkownica numeryczna 3-rzędowa |  | 1 | szt.
13 | Jednorazowe osłonki na narzędzia – rozmiar 15 mm, w opakowaniu 200 szt. |  | 20 | op.
14 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z warstwowo naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z ISO 15883-5. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. W opakowaniach po 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 10 | op.
15 | Uchwyt wielkrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego.Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 2 | op.
16 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. Opakowanie 25 szt. |  | 1 | op.
17 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1oC). W opakowaniach po 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 30 | op.
18 | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji wymienionych powyżej, op=100 szt |  | 6 | op.
19 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego, także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 1 do 10ml/l w temp. do 60C. Spełniający wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba, oraz redukowania biofilmów, potwierdzony badaniami zgodnymi z ISO/TS 15883-5:2005. Produkt słabopieniący, pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakończeniu napełniania wodą w fazie mycia (woda zimna). Cechujący się wysoką efektywnością w usuwaniu matowych przebarwień, nadający połysk narzędziom. Niewymagający neutralizacji, pH 10,5-10,7. Posiadający w swoim składzie: 5–15% fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy. Dodatkowo zawierający w zakresie 1-<10% 1-aminopropan-2-ol; trioctan trisodowy (2-hydroksyetylo)etylenodiaminy, propano-1,2-diol. Wielkość opakowania 5 l |  | 30 | op.
20 | Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu i mniej niż 5% fosforanów, pH neutralne, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec B, Tbc, F, V, S w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min. Opakowanie: saszetki 25 x 100g |  | 7 | op.
21 | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi o dł. ~22 cm, z krótkim, szorstkim nylonowym włosiem o powierzchni 7 x 2 cm (± 0,5 cm). Opakowanie 3 szt. |  | 1 | op.
22 | Szczotka wielokrotnego użytku o dł. 18,4 cm, z włosiem ze stali nierdzewnej, powierzchnia włosia 3,8 x 1,2 cm (± 0,2 cm). Opakowanie 3 szt. |  | 1 | op.
23 | Szczotka o dł. ~18 cm do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. Opakowanie 3 szt. |  | 1 | op.
24 | Szczotka wielokrotnego użytku z nylonowym włosiem do czyszczenia kanałów roboczych, dł. 25 cm i średnicy 2 mm. Opakowanie 3 szt. |  | 1 | op.
25 | Szczotka wielokrotnego użytku z nylonowym włosiem do czyszczenia kanałów roboczych, dł. 25 cm i średnicy 3 mm. Opakowanie 3 szt. |  | 1 | op.
26 | Szczotka wielokrotnego użytku z nylonowym włosiem do czyszczenia kanałów roboczych, dł. 30,5 cm i średnicy 4 mm. Opakowanie 3 szt. |  | 1 | op.
27 | Szczotka wielokrotnego użytku z nylonowym włosiem do czyszczenia kanałów roboczych, dł. 40,6 cm i średnicy 5 mm. Opakowanie 3 szt. |  | 1 | op.
28 | Szczotka do precyzyjnego mycia narzędzi - dł. 16 cm - włosie TYNEX® -3 szt. |  | 1 | op.
29 | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy - 15 cm x 10 cm - 3 szt. |  | 5 | op.
30 | Lubrykant w spray'u do smarowania napędów, w tym napędów firmy Aesculap, do stosowania przed procesem sterylizacji - opakowanie 300 ml |  | 2 | op.
31 | Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny - 10 szt. |  | 1 | op.
32 | Tabliczki identyfikacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, w tym polipropylenu i włókna szklanego, posidające w 3 rogach otwór umożliwiający zamocowanie tabliczki przy pomocy oczka lub opaski zaciskowej, możliwość stosowania w myjni-dezynfektorze, oraz w sterylizacji parowej, EO i nadtlenkiem wodoru, rozmiar: 90 x 38 mm, kolor: biały, opakowanie a'100 szt. |  | 5 | op.
33 | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. Wielkość opakowania 500 ml. |  | 5 | szt.
34 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, zawierające w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne, skuteczne wobec B, F, V w czasie do 5 min. i Tbc w czasie do 15 min, w rozmiarze 18 x 20 cm, w twardym opakowaniu.Wielkość opakowania 5 x 100szt. |  | 30 | op.
35 | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, oleju parafinowego. Wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów. Wielkość opakowania 750ml. |  | 12 | szt.
36 | Płynny środek do konserwacji narzędzi w areozolu wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów na bazie oleju parafinowego z dodatkiem propan/butan.Wielkość opakowania 400ml. |  | 10 | szt.
| RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
………………………………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej)