Dostawa i wdrożenie aparatu diagnostycznego, skanerów radiologii pośredniej oraz systemu PACS/RIS

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa oprogramowania szpitalnego systemu informatycznego w obszarze PACS/RIS, spełniającego minimalne wymagania funkcjonalne określone poniżej oraz instalacja, konfiguracja i wdrożenie tego oprogramowania w placówce Zamawiającego.

- Stan docelowy

Dla systemu PACS/RIS

Zamawiający wymaga by w wyniku realizacji niniejszego zadania osiągnąć następujący stan docelowy:

|  | Moduły | liczba licencji | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RIS | Open |  |
|  | PACS (archiwum on-line) | 6TB |  |
|  | System Dystrybucji Badań w jakości diagnostycznej | 5 licencji |  |
|  | System Dystrybucja Badań w jakości przeglądowej | Open |  |
|  | Licencja do obsługi robota (duplikatora płyt) | 2 |  |
|  | Integracja RIS   HIS (komunikaty HL7) | 1 |  |
|  | Licencja na podłączenie do systemu urządzeń diagnostycznych DICOM | Minimum 10 |  |
|  | Gwarancja dla oferowanego systemu PACS/RIS | 24 m |  |

Opisany powyżej podział na poszczególne moduły systemu informatycznego ma charakter poglądowy. Oznacza to, że oferowany system szpitalny nie musi składać się z tak nazwanych modułów, nie musi składać się z dokładnie takiej liczby modułów, ani nie musi odzwierciedlać podziału na moduły. Jednakże niezależnie od powyższego, oferowany system musi bezwzględnie spełniać wszystkie wyszczególnione w niniejszym dokumencie wymagania funkcjonalne.

Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne będzie posiadać funkcjonalność w pełni zgodną z wymaganą przez Zamawiającego, będzie w pełni kompatybilne z już posiadaną infrastrukturą przetwarzania danych i będzie na tej infrastrukturze pracować w sposób umożliwiający komfortową pracę wszystkich użytkowników Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.

Dla oferowanego sprzętu diagnostycznego

|  | Sprzęt diagnostyczny / komputerowy | ilość | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja Lekarska RTG trzymonitorowa (2 x LCD diagnostyczne + 1 x LCD opisowe) | 1 |  |
|  | Stacja przeglądowa RTG | 2 |  |
|  | Aparat RTG kostno-płucny | 1 |  |
|  | Skaner do radiografii pośredniej wraz ze stacją technika | 2 |  |
|  | Serwer sprzętowy na potrzeby systemu PACS/RIS | 1 |  |

- Wymagania ogólne

- Wszystkie elementy dostarczanego systemu radiograficznego oraz oprogramowania radiologicznego muszą być w języku polskim, z instrukcjami w języku polskim (dopuszcza się instrukcje w formie elektronicznej)

- Wszystkie funkcje dostarczanego oprogramowania radiologicznego przeznaczone dla użytkowników mają być dostępne poprzez interfejs WWW bez potrzeby instalacji jakichkolwiek pluginów. Wyjątkiem jest oprogramowanie dla stacji diagnostycznych.

- Klient systemu RIS, PACS, Dystrybucja obrazów, Stacji Diagnostycznej pracują na systemie Windows, Linux, Macintosh

- Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń  i oprogramowania oraz  uruchomi wszystkie funkcjonalności sprzętu radiologicznego oraz systemu RIS/PACS.

- Wykonawca (na własny koszt) dokona podłączenia do oferowanego systemu PACS/RIS wszystkich urządzeń akwizycyjnych  dostarczanych w ramach tego postępowania.

- Zamawiający (na własny koszt) dokona podłączenia do oferowanego systemu PACS/RIS wszystkich urządzeń akwizycyjnych  posiadanych przez Zamawiającego, które posiadają DICOM i mają zostać podłączone do systemu ( w chwili instalacji)

- System PACS musi być zintegrowany z urządzeniami DICOM, w zakresie minimum DICOM Storage, Dicom Query , Dicom Retrieve , Dicom MWL,

- System RIS musi być zintegrowany z Systemem PACS. Integracja za pomocą HL7.

- System RIS musi być połączony z systemem HIS.  Integracja minimum za pomocą HL7.

- Wykonawca zadba aby proces integracji systemu RIS z systemem HIS zakończył się powodzeniem. Nie dopuszcza się pomyłki systemu RIS dotyczącej błędnego skojarzenia  rekordu danych pochodzących z  RIS z rekordem w systemie  HIS.  Ogólnie: opis badania w RIS musi być przyporządkowany do prawidłowego pacjenta i jego pobytu  w HIS. Wymagamy pełnej integracji RIS z HIS na etapie realizacji projektu.

- Wymaga się by Wykonawca zainstalował oprogramowanie do dystrybucji badań na wszystkich dostarczonych stacjach diagnostycznych oraz przeglądowych dostarczonych w ramach tego postępowania.

- Wykonawca w trakcie wdrożenia dostosuje szablony, sprawozdania, słowniki, szablony generowanych wydruków itp. do potrzeb Zamawiającego.

- Wszystkie elementy sprzętowe muszą być fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieużywane.

- Wykonawca na własny koszt dokona niezbędnych prac instalacyjno-montażowych w celu uruchomienia i przetestowania oferowanego aparatu RTG oraz skanerów radiografii pośredniej .

- Na żądanie zamawiającego Oferent musi w ciągu 7 dni przedstawić w formie próbki lub działającego systemu (lokalizacja zostanie uzgodniona po pisemnym wezwaniu ze strony Zamawiającego) zgodność oferowanego rozwiązania z zapisami wymaganymi w OPZ.

- System PACS

- Musi być możliwe zainstalowanie systemu PACS na co najmniej jednym z natywnych systemów:

  - Linux – 32 i 64 bitowy,

  - MS Windows – 32 i 64 bitowy.

- Klient systemu PACS (w zakresie modułu dystrybucji badań klinicznych) działający w oparciu o przeglądarkę internetową musi działać na systemie:

  - Linux – 32, 64 bitowym,

  - Windows – 32, 64 bitowy.

- Musi być możliwa konfiguracja systemu PACS  z poniższymi bazami danych:

  - Postgresql,

  - Microsoft  SQL Server,

  - Mysql.

  - Inne bazy  SQL Open source.

- Musi pracować w systemie operacyjnym jako użytkownik ograniczony, uprawnienia administracyjne nie są potrzebne do poprawnej pracy programu,

- Musi mieć możliwość wykorzystania więcej niż 8 GB pamięci RAM,

- Musi umożliwić skonfigurowanie systemu tak by oczekiwał na połączenia TCP na jednym porcie,

- Musi być w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi.

- Musi udostępniać serwis Wado zgodny ze standardem DICOM,

- Musi obsługiwać protokoły DICOM C-Move, C-FIND , C-Store jako SCU i SCP,

- Musi obsługiwać protokoł DICOM Storage Commitment jako SCU i SCP,

- Musi obsługiwać protokół DICOM MPPS jako SCP:

  - CREATED - utworzony zapis badania

  - SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania

  - IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania

  - DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania

  - COMPLETED - badanie zakończone

- Musi obsługiwać DICOM MWL jako SCP, prezentowana dla urządzeń medycznych worklista generowana jest na podstawie danych pochodzących z systemu RIS,

- Musi umożliwiać skierowanie worklisty na dowolny aparat tak by w systemie RIS możliwe było wskazanie na którym konkretnie aparacie ma być wykonane badanie

- DICOM MWL musi umożliwiać następującą funkcje:

  - Akceptować TransferSyntax ImplicitVRLittleEndian, ExplicitVRLittleEndian,

  - Pozwalać na proxowanie zapytań worklisty do zewnętrznych systemów MWL, tak by zapytanie MWL wysłane do jednego systemu PACS zostało automatycznie przesłane do innych podłączonych systemów PACS i zwrócił wynik w jednej odpowiedzi,

  - Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywane były danymi z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie,

  - Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywały dane z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie,

- Komunikacja pomiędzy systemem PACS, RIS  odbywa się za pomocą komunikatów HL7,

- Musi umożliwiać skonfigurowanie maksymalnej ilości równoczesnych połączeń do systemu PACS,

- Musi umożliwiać minimalnie konfigurację następujących timeoutów:

  - timeout nawiązania połączenia,

  - timeout oczekiwania na odpowiedź na C-Store request,

  - timeout oczekiwania na asocjację połączenia DICOM,

- Musi umożliwiać ustawienie maksymalnej wielkości PDU,

- Musi obsługiwać DICOM Transfer Syntax w zakresie:

  - JPEG baseline,

  - JPEG extended,

  - JPEG lossy dicom secondary capture,

  - JPEG lossless,

  - JPEG-LS lossless image compression

  - JPEG 2000,

  - RLE Transfer Syntax,

- Musi automatyczne łączyć dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu – Tag DICOM,

- Musi umożliwiać kompresowanie przyjmowanych obrazów w locie,

- Musi umożliwiać kompresowanie obrazów z opóźnieniem na zasadzie:

  - np. badania o modalności CR kompresowane są po 3 dniach od umieszczeniu ich w archiwum,

  - np. badania o modalności CT kompresowane są po 1 godzinie od umieszczenia w archiwum,

- Musi umożliwić wysyłanie do określonych AETiTLE badań z określonym transfer syntax,

- Musi umożliwiać podłączenie macierzy dyskowych do systemu w następujący sposób:

  - jedna macierz dyskowa ONLINE,

  - dwie macierze dyskowe ONLINE, w momencie zapełnienia jednej macierzy system automatycznie zaczyna zapisywać badania na drugiej,

  - dwie macierze dyskowe ONLINE, jedna z macierzy jest szybka, druga wolniejsza, w momencie zapełnienia szybszej macierzy najstarsze badania przenoszone są na wolniejszą macierz,

  - kilka macierzy dyskowych z określonym priorytetem zapisywania, jeśli przekroczy określony poziom zapełnienia system przełącza się na dysk z kolejnym priorytetem,

- Musi umożliwiać konfigurację automatycznego przesyłania badań znajdujących się w systemie do zewnętrznych stacji diagnostycznych zewnętrznych systemów PACS na zasadzie:

  - jeśli zadany AETITLE przyśle badanie do systemu, prześlij je do zewnętrznego urządzenia,

  - jeśli badanie przesłane do systemu posiada w tagach dicom określoną wartość, prześlij je do zewnętrznego urządzenia,

- Musi obsługiwać funkcję prefetchingu,

- Musi dokonać porównania danych obrazowych przychodzących z urządzenia medycznego z danymi znajdującymi się w systemie RIS, w przypadku gdy dane są różne, system wybierze dane z systemu RIS i nadpisze dane z urządzenia medycznego w następującym zakresie:

- Można skonfigurować system  by Imię i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS,

- Można skonfigurować system by Imię i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS,

- Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS,

- Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS,

- Musi udostępniać użytkownikowi interfejs pozwalający na wyświetlenie następujących danych jako listy badań zawierającej:

  - imię i nazwisko pacjenta,

  - płeć pacjenta,

  - data urodzenia pacjenta,

  - jednostka zlecająca lub lekarz zlecający,

  - data badania,

  - rodzaj badania,

  - informacja czy badanie w systemie PACS ma powiązanie z badaniem w systemie RIS,

  - ilość serii w badaniu,

  - informacja o tym czy serie składające się na badanie zostały zarchiwizowane na nośniku OFFLINE,

  - informacja o tym czy zarchiwizowane serie są dostępne w archiwum ONLINE, czy też zostały usunięte z dysku i znajdują się jedynie na nośniku OFFLINE

  - odnośnika pozwalającego na wywołanie modułu dystrybucji obrazów ładującego badanie wskazanego pacjenta,

- PACS – Klient Lekki

- Wykorzystanie lekkiego klienta który nie wymaga instalowania, uruchamiania jakichkolwiek modułów, programów, działa w przeglądarce FireFox, Internet Explorer, safari),

- Klient ten zgodny jest ze standardem DICOM Wado, może pracować z dowolnym serwerem systemu PACS wyposażonym w serwis Wado,

- Musi współpracować z dowolnym systemem systemu PACS i umożliwić jego przeszukanie za pomocą DICOM Query,

- Musi współpracować z wieloma serwerami systemu PACS jednocześnie, umożliwiając ich przeszukanie pod kątem badań,

- Musi umożliwiać wyświetlanie listę badań pacjenta, listę serii, listę zdjęć,

- Musi umożliwiać dostęp do obrazów znajdujących się w systemie PACS  i pozwolić na następujące operacje:

  - przeglądanie obrazów wywołanego badania za pomocą rolki myszy i klawiatury,

  - zmiany jasności i kontrastu w trybie płynnym , wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi,

  - powiększanie obrazu w trybie płynnym, wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi,

- Centralny System PACS – bezpieczeństwo

- Musi umożliwiać zalogowanie się do systemu PACS i zgodnie z przypisanymi uprawnieniami uzyskać minimalnie następujące poziomy dostępu:

  - Administrator systemu PACS:

    - Dostęp do konfiguracji AETITLE,

    - Dostęp do podglądu skorowidzu pacjentów, możliwość edycji ich danych,

    - Dostęp do skorowidza badań, możliwość łączenia pacjentów, przesuwania obrazów pomiędzy badaniami,

  - Lekarz radiolog, lekarz klinicysta:

    - Dostęp do obrazów medycznych w formie DICOM lub w formie rekonstrukcji,

    - Możliwość przypisania użytkownika do grup budowanych dynamicznie na podstawie tagów DICOM, np.: jeśli jednostką zlecającą jest Izba przyjęć , nadaj uprawnienia grupie „izba_przyjec” do oglądania badania, jeśli badanie jest typu CT nadaj uprawnienia oglądania obrazu grupie CT,

    - Musi umożliwiać integrację z drzewem LDAP (openldap, Novell, Microsoft Active Directory) tak by pełne dane użytkowników znajdowały się tylko w zewnętrznym drzewie LDAP, dane nie mogą być kopiowane z gałęzi LDAP do wewnętrznej bazy danych,

    - Musi umożliwiać konfigurację komunikacji DICOM z wykorzystaniem szyfrowania TLS,

  - Musi rejestrować zdarzenia systemowe o operacjach wraz z datą, godziną, minutą i sekundą zachodzących w systemie PACS w zakresie:

    - Informacji o spłynięciu badania,

    - Informacji o pobraniu badania,

    - Informacji o przesłaniu badania do zewnętrznego systemu PACS,

    - Informacji o nadaniu uprawnień do badania,

    - Informacji o użytkowniku pobierającym badanie,

    - Informacji o nieudanej próbie zalogowania,

    - Informacji o modyfikacji danych pacjenta,

    - Informacji o modyfikacji danych zlecenia,

    - Informacji o wykonanym opisie dla badania i wygenerowaniu dokumentu SR,

- System Dystrybucji Badań

- Możliwy jest monitoring systemu dystrybucji badań w następującym zakresie:

  - Ilość podłączonych użytkowników,

  - Ilość pracujących użytkowników

  - Ilość wykorzystywanej pamięci,

  - Ilość przesłanych danych,

- Oprogramowanie dystrybucja badań udostępnia obrazy w formie diagnostycznej i podglądowej jednocześnie, użytkownik w każdym momencie może przełączyć się pomiędzy trybami pracy,

- Transmisja pomiędzy dystrybucją badań, a klientem dystrybucji badań w pełni szyfrowana przy wykorzystaniu SSL/TLS,

- Dystrybucja badań do autentykacji/autoryzacji może wykorzystywać usługi katalogowe LDAP (OpenLDAP, Microsoft),

- System dystrybucji badań musi obsługiwać SSO

- Dane logowania muszą być przekazywane w wykorzystaniem szyfrowania

- Musi umożliwiać nadawanie uprawnień w odniesieniu do pojedynczych użytkowników oraz ról użytkowników

- W celu uzyskania dostępu do badań (w jednostce źródłowej lub jednostce zdalne), użytkownik musi dokonać autoryzacji w jednostce źródłowej, następnie jego uprawnienia są weryfikowane przez jednostkę zdalną,

- Oprogramowanie musi umożliwiać ustawienie blokady na konto użytkownika po X nieudanych próbach zalogowania,

- Uprawnienia użytkowników, grup muszą bazować na rolach zdefiniowanych w systemie

- Centralny System Dystrybucji Badań musi umożliwiać użytkownikom logowanie się za pomocą danych pochodzących z Active Directory.

- System Dystrybucji Badań musi umożliwiać zintegrowanie (pobieranie danych) z systemu Active Directory

- Możliwe jest wyszukiwanie po:

  - Imieniu , Nazwisku Pacjenta

  - PESEL

  - Modality

- Musi umożliwiać ładowanie badania CR, CT, MR, XA, MG, OT, SR

- Pozostałe funkcje oprogramowania:

  - Oprogramowanie umożliwia budowanie bazy ciekawych przypadków i oznaczanie każdego badania własnym zestawem znaczników (np.: Artroza bioder)

  - Musi umożliwiać zapisanie obecnie wybranego filtru na liście ulubionych filtrów tak by za pomocą jednego wywołania możliwe było wyszukanie np. wszystkich badań CT z dziś lub wszystkich badań MR z dziś dla study description „head”,

  - Musi umożliwiać przeszukanie kilku serwerów systemu PACS jednocześnie prezentując spójne wyniki na ekranie z zaznaczeniem źródła pochodzenia badania,

  - Musi w przypadku załadowania podstawowego badania wyświetlić listę dostępnych badań historycznych danego pacjenta w zakresie:

    - lista badań historycznych znalezionych na wszystkich serwerach PACS podłączonych do danego klienta,

    - miniatury dla powyższych badań historycznych.

  - Musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu

  - Musi umożliwić przesuwanie zdjęcia w ramach powiększenia (pan)

  - Musi umożliwiać ustawienie layoutu min 1x1 , 1x2 , 2x2, 1x4

  - Musi wyświetlać opis badania z raportu strukturalnego SR

  - Musi umożliwiać pomiar odległości liniowy

  - Musi umożliwiać pomiar kątowy

  - Musi umożliwiać wywołanie negatywu i pozytywu

  - Musi umożliwiać obrót o dowolny kąt

  - Musi umożliwiać wywoływanie trybu cine i kontrolowanie jego prędkości , kierunku

  - Musi umożliwiać załadowanie badania w trybie MPR wraz z oznaczeniem linii referencyjnych

  - Musi obsługiwać hanging protocols

  - Musi posiadać wbudowany konfigurator hanging protocol, pozwalający na ustawienie zasad ładowania badania

  - Musi umożliwiać udostępnianie badań wewnątrz i na zewnątrz szpitala dla użytkowników systemu.

- Oferowany system w dni składania ofert musi posiadać możliwość rozbudowy o przeglądarkę dla onkologii

  - musi działać na komputerach z systemem Windows,  Mac oraz Linux

  - Automatyczna segmentacja: wątroby, naczyń w wątrobie.

  - Automatyczny podział naczyń na naczynia wątrobowe i wrotne.

  - Automatyczny podział na segmenty (8 i 9 segmentów).

  - Pomiar objętości względnej i bezwzględnej wątroby.

  - Pomiar objętości względnej i bezwzględnej płata prawego i lewego wątroby.

  - Wirtualna resekcja segmentów, generowanie raportu na potrzeby resekcji segmentów

  - Automatyczna segmentacja płuc

  - Automatyczna segmentacja oskrzeli

  - Automatyczna segmentacja tchawicy

  - Automatyczna segmentacja nerek

  - Automatyczna segmentacja śledziony

  - Automatyczna segmentacja jelita grubego

  - Automatyczna segmentacja serca

  - Automatyczna segmentacja mózgu

  - Automatyczna segmentacja żeber

  - Automatyczna segmentacja jamy nosowej

  - Segmentacja woreczka żółciowego

  - Numerowanie żeber

  - Śledzenie progresji zmian nowotworowych w oparciu o obrazy różnych modalności:

    - śledzenie przebiegu zmian nowotworowych używając modalności: PET/CT, SPECT/CT, MR, CT.

    - System powinien umożliwić wyświetlenie na jednym oknie minimum czterech badań.

    - System śledzenia zmian nowotworowych powinien zawierać automatyczne pomiary progresji zmiany, które automatycznie dokonują obliczenia zgodnie z kryteriami:

      - Recist 1.0,

      - Recist 1.1,

      - WHO,

      - Choi,

      - Percist,

      - mRecist,

      - mPercist.

    - System musi obsługiwać wyniki przyrostowe: można załadować uprzednio zapisane wyniki pacjenta i wykorzystać je w ramach nowego badania.

    - Funkcja śledzenia zmian nowotworowych powinna automatycznie dokonać fuzji zmian.

    - Ustawienia wstępne muszą określać sposób obliczania i wyświetlania wyników segmentacji i śledzenia.

    - Poszczególni użytkownicy muszą móc tworzyć ustawienia wstępne dla własnego użytku;

  - Fuzja i rejestracja obrazów następujących modalności:

    - CT/CT,

    - MR/MR,

    - NM/CT (SPECT/CT and PET/CT),

    - CT/MR.

  - Funkcjonalność oceny perfuzji mózgowej, jak również w ocenie całościowej lub miejscowej perfuzji wątroby. Funkcjonalność dostępna na badaniach CT i MR.

  - Wyznaczenie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b dla badań MR.

  - Wyświetlanie map parametrycznych kodowanych kolorem w obrazach dyfuzyjnych wraz z możliwością dostosowania map kolorów dla badań MR:

    - wash-out rate,

    - wash-in rate,

    - maksymalne wzmocnienie,

    - relatywne maksymalne wzmocnienie,

    - brevity of enhancement.

- System do obsługi robota (duplikatora płyt)

- System musi obsługiwać szyfrowanie SSL lub TLS do komunikacji z użytkownikiem,

- System musi współpracować minimalnie z robotem marki Rimage , Epson,

- System pozwala na utworzenie obrazu ISO i nagranie go na lokalnej nagrywarce,

- Użytkownik sam może dokonać instalacji i konfiguracji oprogramowania z dowolnym systemem PACS, dowolnym wspieranym robotem bez udziału serwisu,

- System po zainstalowaniu serwisów wywoła konfigurację i pozwoli użytkowi na:

  - skonfigurowanie i podłączenie do programu robota,

  - podłączenie systemu PACS i skonfigurowanie go,

- System poinformuje użytkownika o dostępności nowej wersji oprogramowania,

- Autentykacja do oprogramowania odbywa się za pomocą tego samego użytkownika i hasła co do systemów RIS / PACS / Dystrybucji badań,

- System pozwala na podłączenie dowolnego systemu PACS,

- System pozwala na podłączenie N systemów PACS i umożliwia ich jednoczesne przeszukanie pod kątem listy badań do nagrania,

- System automatycznie co zadany przeszukuje skonfigurowane systemy PACS pod kątem nowych badań i informuje użytkownika jeśli nowe badania są dostępne,

- System informuje użytkownika o następujących statusach:

  - czy oprogramowanie do zarządzania robotem działa poprawnie,

  - czy robot podłączony do komputera jest aktywny,

  - czy nagrywarki w robocie są aktywne,

  - czy systemy PACS do których przyłączone jest oprogramowanie są aktywne,

  - czy nagranie płyty powiodło się, w przypadku gdy nagranie płyty nie powiodło się informuje użytkownika o błędzie wyświetlając użytkownikowi w oknie aplikacji błąd z oprogramowania producenta robota,

  - postępie w % nagrywania płyty,

  - ilość tuszy jaka jest dostępna w robocie, ilość taśmy dla robotów z nadrukiem za pomocą taśmy,

- System pozwala na nagranie badania w następujący sposób:

  - poprzez wybór na liście badania i zaznaczenie do wypalenia,

  - poprzez wysłanie do systemu robota z urządzenia medycznego, badanie po dostarczeniu do wbudowanego systemu PACS automatycznie rozpocznie procedurę nagrywania,

- System obsługuje kolejkę zleceń badań i umożliwia modyfikację tej kolejki tak by ręcznie przenieść ważniejsze badania na jej początek,

- System umożliwia nagranie serii z różnych systemów PACS na jednej płycie,

- System pozwala na dopasowanie interfejsu do potrzeb użytkownika poprzez ukrycie wybranych kolumn,

- System umożliwia elastyczne filtrowanie po tagach DICOM, np.: wyszukaj badania CT z ostatnich 6 godzin,

- System umożliwia nagranie kilku badań pacjenta na jednej płycie,

- System automatycznie dzieli badanie pacjenta na kilka płyt jeśli nie mieści się ono na jednej płycie,

- System umożliwia zgrupowanie badań pacjenta w obrębie tego samego dnia, tak że jednym kliknięciem możliwe jest wypalenie wielu badań np.: CT , MR , RTG tego samego Pacjenta,

- System umożliwia podejrzenie miniatury serii i podjęcie decyzji czy dana seria powinna znajdować się na płycie.

- System zarządzający biblioteką LTO lub dysków archiwizacyjnych RDX

- Musi być możliwość ustawienia czasu po którym badanie z pamięci ONLINE, zostanie przeniesione do pamięci OFFLINE w zakresie:

  - jaki okres po spłynięciu badania należy wykonać kopię tego badania na pamięci OFFLINE,

  - co jaki czas ponowić próbę jeśli wykonanie kopii na pamięć OFFLINE nie udało się,

- Musi być możliwość ustawienia czasu po którym badanie z pamięci ONLINE zostanie usunięte z dysku, pod warunkiem wypełnienia poniższych kryteriów (łącznie, lub osobno zależnie od konfiguracji systemu):

  - jeśli badanie zostało zapisane w pamięci OFFLINE w jednej kopii na nośniku zewnętrznym można usunąć badanie,

  - jeśli badanie zostało zapisane w pamięci OFFLINE w dwu kopiach na nośniku zewnętrznym można usunąć badanie,

  - jeśli nośnikiem zewnętrznym jest nośnik typu readonly,

  - jeśli dane na nośniku zewnętrznym zostały zweryfikowane, czyli zweryfikowano iż sumy MD5 poszczególnych elementów badania na nośniku zewnętrznym są tożsame z sumami MD5 w pamięci ONLINE,

  - jeśli przekroczony został pułap zapotrzebowania miejsca na dysku np.: jeśli wolne jest mniej niż XX GB w pamięci ONLINE usuń badania,

  - usuń badanie jeśli nie było pobierane dłużej niż X dni,

- Musi być możliwe wywołanie miniatur badania nawet gdy badanie znajduje się w pamięci OFFLINE,

- Musi być możliwe automatyczne przywrócenie badania z pamięci OFFLINE do pamięci ONLINE po wywołaniu badania w obrazie systemu PACS,

- Musi wyświetlać informację o statusie archiwizacji offline (działa / nie działa),

- Musi prezentować listę badań do odzyskania z informacją na której kasetce znajduje się badanie do odzyskania,

- Aplikacja obsługująca bibliotekę LTO  lub RDX musi umożliwiać wywołanie ekranu wyświetlającego listę nośników OFFLINE dla kaset LTO  lub RDX w zakresie:

  - nr nośnika,

  - nazwa nośnika,

  - nr slotu w którym znajduje się nośnik,

  - data ostatniego zapisu badań na nośniku,

  - informacja o tym czy nośnik jest pełny,

  - ilość plików znajdujących się na nośniku,

  - zajętość w GB nośnika,

- Musi być możliwe wywołanie procesu dodania nowej kasety LTO do nośnika, proces ten może zostać wykonany przez użytkownika,

- Musi automatycznie wykrywać czy nośnik zostanie wykorzystany do tworzenia 1 czy 2 kopii obrazów,

- Musi wyświetlać użytkownikowi logi krytyczne z procesu archiwizacji offline.

IX Wymagania dotyczące integracji HIS-RIS

- W dniu składania oferty system musi zapewniać następujący poziom integracja z HIS

  - Integracja z wykorzystaniem standardu HL7.

  - Segmenty wspólne dla komunikatów wysyłanych przez HIS i RIS:

    - Segment MSH - nagłówek komunikatu obejmujący:

      - Kod systemu nadawcy,

      - Kod systemu adresata,

      - data i czas utworzenia komunikatu,

      - typ komunikatu,

      - unikatowy identyfikator komunikatu,

      - tryb interpretacji komunikatu,

      - wersja standardu HL7,

      - potwierdzenia: transportowe  i aplikacyjne,

      - stosowany system kodowania znaków,

      - język komunikacji.

  - Dane przesyłane z systemu HIS:

    - Segment PID - dane demograficzne pacjenta obejmujące:

      - PESEL,

      - Imiona i nazwisko pacjenta, nazwisko rodowe,

      - identyfikator pacjenta,

      - data urodzenia,

      - płeć,

      - adres.

    - Segment PV1 - informacje o wizycie lub pobycie pacjenta, obejmujący:

      - rodzaj pobytu: pobyt na IP, wizyta ambulatoryjna, hospitalizacja,

      - jednostka organizacyjna,

      - rodzaj świadczenia,

      - identyfikator pobytu, np. nr księgi.

    - Segment IN1 - informacje o ubezpieczeniu pacjenta obejmujące:

      - identyfikator płatnika,

      - rodzaj skierowania.

    - Segment ORM^O01 - dane zlecenia obejmujące:

      - nr zlecenia,

      - planowana data wykonania, pilność,

      - datę i czas zlecenia,

      - dane osoby zlecającej,

      - identyfikator zlecanego badania,

      - rozpoznanie ze zlecenia,

      - komentarz do zlecenia,

      - dane badania (kod i nazwa badania).

    - Anulowanie zlecenia.

    - Modyfikacja zlecenia.

  - Dane przesyłane z systemu RIS:

    - Segment ORU^R01 - wynik obejmujący:

      - status wyniku,

      - dane zlecenia,

      - kod wykonanego badania,

      - datę wykonania,

      - dane personelu wykonującego: lekarz wykonujący, lekarz opisujący, lekarz konsultujący, technik, osoba autoryzująca,

      - wartość wyniku.

    - Odnośniki (załączniki)do wyników badań.

    - Miniatury obrazów.

    - Wyniki badań dozleconych (dodatkowych):

      - dane personalne pacjentów (nazwisko, imię, PESEL, miejsce zamieszkania),

      - dane zlecenia (numer zlecenia, techniczny identyfikator zlecenia, jednostka zlecająca, lekarz zlecający),

      - dane badania (kod i nazwa badania).

    - Przekazywanie zleceń drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz danymi osobowymi pacjenta.

    - Przesyłanie do systemu HIS informacji o terminie umówienia badania.

    - Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie.

    - Możliwość anulowania/odrzucenie zlecenia wysłanego z systemu HIS po stronie RIS.

    - Śledzenie statusu realizacji zlecenie po stronie HIS.

    - Możliwość przesyłania linków do wyników badań w systemie RIS  (dostęp on-line do wyników wykonanych w systemie RIS)

    - Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych NFZ w systemie HIS po odesłaniu wyników badania z systemu RIS.

    - Automatyczne rozsyłanie komunikatów o zmianie danych osobowych pacjenta w systemie HIS.

    - Dostęp z systemu RIS do badań gromadzonych w systemie HIS.

    - Dostęp z systemu RIS do historii leczenia pacjenta.

    - Dostęp z systemu RIS do rejestru pacjentów w systemie HIS z celu umówienie na badanie.

    - Możliwość dopisania pacjenta po stronie HIS podczas rejestracji pacjenta w systemie RIS

    - Wgląd z systemu RIS do słowników systemów HIS jednostek zlecających, lekarzy kierujących systemu możliwością wprowadzenie, modyfikacji pozycji słownika.

    - Możliwość zapisu informacji w systemie HIS o umówionym/wykonanym badaniu w systemie RIS

    - Automatyczny zapis zleceń zewnętrznych wprowadzony w systemie RIS do systemu HIS z możliwością ich późniejszego rozliczenie z NFZ.

    - Możliwość przeglądania dodatkowych danych personalnych i pobytu ewidencjonowanych w systemie HIS (w zakresie regulowanym uprawnieniami dostępu do danych).

    - Z poziomu RIS dopisanie pacjenta do kolejki oczekujących obsługiwanej w systemie HIS.

    - Z poziomu RIS usuwanie pacjenta z kolejki oczekujących obsługiwanej w systemie HIS.

- Inne wymagania

  - Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.

  - Wykonawca w trakcie wdrożenia dostosuje  szablony, sprawozdania, słowniki, szablony generowanych wydruków itp. do potrzeb Zamawiającego.

  - Dla systemu PACS wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających rejestrację jako wyrób medyczny w klasie min. IIb

  - Wykonawca zobowiązuje się  załączyć do oferty listę uprawnionych podmiotów wykonujących usługi serwisowe na podstawie uzyskanej od producenta autoryzacji w zakresie oferowanego sprzętu – podstawa: art. 90 ustawy z dnia 20-05-2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679).

X Wymagania dotyczące sprzętu serwerowego i komputerowego

Serwer dla oferowanego rozwiązania PACS/RIS – 1 szt.

| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji 12 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. |
| --- | --- |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor szesnastordzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem osiągający wynik min. 174 w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |
| RAM | 96GB DDR4 RDIMM 2667MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 1TB pamięci RAM. |
| Funkcjonalność pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. |
| Sloty PCIe | Min. 4 sloty PCIe generacji 3, w tym min. 3 sloty połowy wysokości |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane dyski: 4x 960GB SSD SAS do intensywnego odczytu, 12Gb/s Hot-Plug 3,5“ 4x 4TB NLSAS 7.2k rpm, 12Gb/s Hot-Plug 3,5“. Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa nośniki typu flash o pojemności min. 32GB, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB oraz możliwość konfiguracji w RAID 1. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |
| Wbudowane porty | Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej, Tylne: min. 1x VGA, min. 1x port szeregowy RS232, min. 2x USB 3.0, min. 2 porty RJ45 Port wewnętrzny: min. 1x USB 3.0. |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900. |
| Wentylatory | Redundantne |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy z dedykowanymi przewodami zasilającymi. |
| Bezpieczeństwo | Możliwość wyposażenia w moduł TPM 2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram - karta z możliwością wyposażenia we wbudowaną wewnętrzną pamięć SD lub USB o pojemności 16GB do przechowywania sterowników i firmware'ów komponentów serwera, umożliwiająca szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019. |
| Warunki gwarancji | Min. trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Stacja przeglądowa – 2 szt. |  |
| Komputer stacji |  |
| Procesor | Procesor min czterordzeniowy osiągający w teście Passmark co najmniej 14 000 pkt. |
| Pamięć ram | Min 16 GB |
| HDD | Min 250 GB SSD |
| Karta graficzna | Zintegrowana |
| Porty | Min. 6x USB, 1x USB 3.1 type-c, 2 x Display port 1x Rj-45 |
| System operacyjny | Windows 10 Pro |
| Akcesoria | Klawiatura, mysz |
| Monitor referencyjny |  |
| Przekątna | min 24 cale |
| rozdzielczość | 1920 x 1200 (16:10) |
| Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | 178°, 178° |
| Jasność | Min. 300 cd/m² |
| Kontrast | Min. 800:1 |
| Sygnał wideo |  |
| Wejścia sygnałowe | Min. DVI-I x 1, DisplayPort x 1 |
| Certyfikaty i standardy | CE (Medical Device Directive), |
| Gwarancja | Gwarancja na okres 3 lat |
| Stacja diagnostyczna RTG – 1 szt. |  |
| Komputer stacji |  |
| Procesor | Procesor min czterordzeniowy osiągający w teście Passmark co najmniej 14 000 pkt. |
| Pamięć ram | Min 16 GB |
| HDD | Min 250 GB SSD |
| Karta graficzna | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych |
| Porty | 6x USB, 1x USB 3.1 type-c, 2 x Display port 1x Rj-45 |
| System operacyjny | Windows 10 Pro |
| Akcesoria | Klawiatura, mysz, monitor LCD min 19'' |
| Monitory diagnostyczne 2 szt |  |
| Przekątna | Min. 54 cm / 21.3" (540 mm diagonal) |
| rozdzielczość | 1200 x 1600 |
| Liczba odcieni szarości | 10-bit: (DisplayPort): 1024 odcieni (z palety 16369) 8-bit: 256 odcieni (z palety 16369) |
| Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | Min 176°, 176° |
| Jasność | Min 1,200 cd/m² |
| Kontrast | Min 1400 :1 |
| Wejścia sygnałowe | DVI-D x 1, DisplayPort x 1 |
| Certyfikaty i standardy | CE (dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych), |
| Gwarancja | 5 lat |

X Wymagania dotyczące dostarczanego sprzętu diagnostycznego

APARAT RTG Z KOLUMNA PODLOGOWA

| Lp. |  | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Producent: | TAK, podać |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, model: | TAK, podać |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt wyprodukowany w min. 2020 roku, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności na oferowany aparat w całości jako wyrób medyczny | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Wszystkie istotne elementy urządzenia jak min. generator, stół, stojak, konsola, wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
| GENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Generator typu HF | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent, typ | PODAĆ |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość generatora | ≥ 200 [kHz] |  | >200kHZ 5pkt 200kHz 0pkt |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc wyjściowa generatora | ≥ 50 [kW] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres napięcia roboczego | min. 40 [kV] max. 150 [kV] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 [ms] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres ustawienia mAs | ≤ 0,1 [mAs] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≥ 600 [mAs] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczna kontrola ekspozycji – AEC | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie trójfazowe | 400 [V] / 50 [Hz] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Synchronizacja programu nastaw anatomicznych z systemem AEC | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Konsola do sterowania aparatem z gotowymi programami anatomicznymi z możliwością ich zmian przez techników rtg | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość korekcji ekspozycji | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
| LAMPA RTG, KOLIMATOR, STACJA TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent, typ | PODAĆ |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 [mm] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc małego ogniska | ≥ 25 [kW] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,3 [mm] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc dużego ogniska | ≥75 [kW] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna anody | ≥300 [kHU] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥1200 [kHU] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Nominalne obroty anody | ≥ 8500 [obr./ min.] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolimacja manualna | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Obrót kolimatora, min. | Min +/- 45 [o] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Sygnalizacja osiągnięcia SID w stole i w stojaku | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie pola typu LED ≥ 150 lx oraz miarka centymetrowa | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Laserowy lokalizator do osiowania kolimatora z kratką przeciwrozproszeniową | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie-0 pkt |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe filtry wymienne w zakresie: 1mmAl + 0,1 mm Cu, 1 mm Al.+ 0,2 mm Cu i 2 mm Al. Lub 1 mmal | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolimator wyposażony w szyny do mocowania dodatkowego wyposażenia | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlacz dotykowy np. LCD o przekątnej min. 10” umieszczony na kołpaku umożliwiający zmianę warunków ekspozycji | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |  |  |  |
|  |  | Stacja technika z oprogramowaniem i monitorem LCD dotykowym (pulpit sterowniczy) min. 19'' | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
| KOLUMNA LAMPA JEZDNA PODŁOGOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania badań promieniem pionowym i poziomym w stole kostnym | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania badań odległościowych w stojaku płucnym | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy rtg | ≥ 240 [cm] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi | ≤ 38cm |  | 38cm – 0 pkt < 38cm – 10pkt |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi | ≥175cm |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres ruchu poprzecznego lampy rtg | ≥ 25 [cm] |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej | ≥ +/- 90 [o] (od pozycji środkowej) |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralne zwalnianie blokad ruchów liniowych kolumny i kołpaka | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Obrót kolumny wokół osi pionowej | ≥ +/- 90 [o] (od pozycji środkowej) |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowy uchwyt do kasety do badań promieniem poziomym na stole | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
| STÓŁ KOSTNY PODNOSZONY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sterowanie stołu za pomocą przycisków nożnych | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Sterowanie stołu za pomocą przycisków ręcznych | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyka ekspozycji AEC w stole. Komora AEC min. trzypolowa | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość blatu | ≥86cm |  | > 86cm- 10 pkt 86 cm – 0 pkt |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość blatu | ≥215 cm |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres ruchu poprzecznego | ≥25cm |  | > 25cm – 10 pkt 25 cm- 0 pkt |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥75 cm |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimalna wysokość stołu | ≤55 cm |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalna wysokość stołu | ≥80 cm |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalna waga pacjenta | ≥290 kg |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyjmowana/ nie wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa do badań w stole, nieruchoma/ruchoma | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Przezierność (ekwiwalent) ≤1,2 mm Al. | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt do kaset w Bucky o różnych wymiarach | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
| STOJAK PŁUCNY DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyka ekspozycji AEC w stojaku. Komora AEC min. trzypolowa | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku | ≤ 37 cm |  | < 37 cm – 10 pkt 37 cm- 0 pkt |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres ruchu pionowego detektora | ≥ 145 cm |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie od 110 do 180cm | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyjmowane/ nie wyjmowane kratki przeciwrozproszeniowe: 110 i 180cm lub uniwersalna do badań w zakresie 110-180cm, nieruchoma/ruchoma | TAK, podać |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Odległość detektora od blatu stołu | ≤ 5 cm |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Przezierność (ekwiwalent) ≤1 mm Al. | TAK |  | bez oceny |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bez oceny |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych radiologicznych |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Zatwierdzenie projektu osłon w WSSE właściwej miejscowo na koszt wykonawcy |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Posadowienie , instalacja i uruchomienie aparatu |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa zainstalowanego i uruchomionego aparatu |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę ( lekarze, technicy) w siedzibie Zamawiającego ( do 5 dni roboczych) w okresie wdrożenia |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Wykonanie testów zgodnych z aktualnym prawem atomowym |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Minimum jeden bezpłatny przeglad gwarancyjny w ciągu każdego roku udzielonej gwarancji |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 24 godz.w dni robocze |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Czas podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia awarii max. 48 godz ( w dni robocze) |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatem w postaci papierowe i elektronicznej. Zakres drukowanej instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji wykonanie przeglądów i napraw zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Możliwość serwisowania aparatu przez niezależne zewnętrzne podmioty po okresie gwarancji. |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
| OSŁONY RADIOLOGICZNE PACJENTA – FARTUCHY O WSPÓLCZYNNIKU OSŁABIENIA 0,35 PB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dziecięcy 10-15 lat typu ponczo |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Dla dorosłego typu ponczo |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Fartuch miednicowy dla dzieci 10-15 lat |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Fartuch miednicowy dla dorosłych |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Osłony na gonady żeńskie dla dzieci i dorosłych |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Komplety osłon na tarczycę dla dzieci 10-15 lat i dorosłych |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Wieszak na fartuch ścienny szt 2 |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |
|  | Pozycjonery do układania pacjentów |  | TAK |  |  | bez oceny |  |  |  |  |

ZESTAW DO OBRAZOWANIA KOŚCI DŁUGICH

| Lp. | ### Szczegółowa specyfikacja techniczna | Parametr graniczny | Parametr Oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do obrazowania kości długich – 1 szt. |  |  |  |
| 1.1 | Producent, nazwa, typ | Podać |  | bez oceny |
| 1.2 | Kaseta z przenośną kratką przeciwrozproszeniową wraz z oprogramowaniem do obrazowania kości długich o rozmiarze min 35x83cm | Tak |  | bez oceny |

SKANER CR 2 ZESTAWY

| Lp. | ### Szczegółowa specyfikacja techniczna | Parametr graniczny | Parametr Oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaner/czytnik do płyt obrazowych – 1 szt. |  |  |  |
| 1.1 | Producent, nazwa, typ | Podać |  | bez oceny |
| 1.2 | Skaner do płyt jednokieszeniowy (jednoslotowy) | Tak |  | bez oceny |
| 1.3 | Urządzenie wolnostojące | Tak |  | bez oceny |
| 1.4 | Skala szarości generowanych obrazów |  14 bit/piksel (podać) |  | bez oceny |
| 1.5 | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze |  12bit/piksel (podać) |  | bez oceny |
| 1.6 | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości |  30 płyt/godz. (podać) |  | bez oceny |
| 1.7 | Rozdzielczość skanowania dla płyt 35x43 cm |  10 pix/mm |  | bez oceny |
| 1.8 | Podtrzymywanie bateryjne systemu (UPS) umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  | bez oceny |
| 1.9 | Możliwość obsługi minimum kaset formatów: 35x43 cm, 35x35 cm, 24x30 cm , 20x25 cm | Tak |  | bez oceny |
| 1.10 | Możliwość rozbudowy o skanowanie kaset do zdjęć kości długich, min. format 35x84 cm | Tak / Nie (podać) |  | bez oceny |
| 1.11 | Waga urządzenia | < 40 kg |  | bez oceny |
| 1.12 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  | bez oceny |
| 2. | Kasety |  |  | bez oceny |
| 2.1 | 35x43 cm | Szt. 4 |  | bez oceny |
| 2.3 | 25x30 cm lub 24 x 30 cm | Szt. 4 |  | bez oceny |
| 2.5 | Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli odczytu i kasowania) |  10.000 cykli (podać) |  | bez oceny |
| 2.6 | Kaseta nie zintegrowana z płytą obrazową (oddzielny element) | Tak |  | bez oceny |
| 2.7 | #### Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  | bez oceny |
| 3. | Stacja technika |  |  |  |
| 3.1 | Możliwość pobierania listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | Tak |  | bez oceny |
| 3.2 | Możliwość rejestracji pacjentów bezpośrednio na stacji | Tak |  | bez oceny |
| 3.3 | Możliwość wydruku zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika na drukarce w standardzie Dicom 3.0, kompozytor wydruków. | Tak |  | bez oceny |
| 3.4 | Automatyczna obróbka kasety przez skaner bez konieczności przekładania kasety przez technika | Tak |  | bez oceny |
| 3.5 | Stacja musi być zintegrowana z system akwizycji obrazu i archiwizacji PACS | Tak |  | bez oceny |
| 3.6 | System posiada możliwość zdalnego sieciowego zlecanie badań pacjenta dla skanera | Tak |  | bez oceny |
| 3.7 | Oferowany system musi posiadać minimum 4 licencje zdalnego dostępu do obrazów pacjenta | Tak |  | bez oceny |
| 3.8 | Oprogramowanie umożliwia użytkownikom wprowadzanie informacji o pacjencie; wykonać zakładany przepływ pracy, pobierać obrazy, wyświetlać badania pacjenta, kontrolę jakości, drukowanie, dostęp do zdjęć archiwalnych, i tworzenie i drukowanie opisów. | Tak |  | bez oceny |
| 3.9 | Oprogramowanie do dystrybucji obrazów w celu szybkiego podglądu. | Tak |  | bez oceny |
| 3.10 | Możliwość rozbudowy o obsługę archiwizacji urządzeń:(CR, CT, MG, MR, USG) | Tak |  | bez oceny |
| 3.11 | Obsługa standardów DICOM, HL7, IHE | Tak |  | bez oceny |
| 3.12 | Obsługa wielu urządzeń do archiwizacji danych jak dyski twarde i napędów USB. Każdy typ urządzenia pamięci masowej może być dodawany i powiększany, aby zapewnić większą pojemność | Tak |  | bez oceny |
| 3.13 | Moduł zleceń zdalnych • Dodanie nowego pacjenta • Aktualizacje informacji o pacjencie • Tworzenie nowego zlecenia • Aktualizacje zlecenia • Usuwanie zlecenia | Tak |  | bez oceny |
| 3.14 | Moduł zleceń lokalnych • Dodanie nowego pacjenta • Aktualizacje informacji o pacjencie • Tworzy nowego zlecenia • Aktualizacje zlecenia • Usuwanie zlecenia | Tak |  | bez oceny |
| 3.15 | Zarządzanie danymi obrazowymi nośniki USB jako urządzenia pamięci masowej do przechowywania offline | Tak |  | bez oceny |
| 3.16 | Import obrazów nie DICOM w różnych formatach, w tym JPEG, PDF • Import obrazów z różnych źródeł obrazu, w tym pamięci flash USB oraz CD/DVD. • Obsługa ręcznego lub automatycznego transferu obrazów DICOM. • Eksport obrazów do dowolnego katalogu, wybranego przez użytkownika | Tak |  | bez oceny |
| 3.18 | Możliwość nagrywania płyt CD z badaniem pacjenta w standardzie Dicom 3.0 wraz z programem przeglądającym | Tak |  | bez oceny |
| 3.19 | Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, funkcje pozytyw – negatyw.. | Tak |  | bez oceny |
| 3.20 | Interfejs w języku polskim z systemem pomocy. Zdefiniowane drzewa badań w języku polskim | Tak |  | bez oceny |
| 3.22 | Możliwość zdalnego nadzoru i serwisowania | Tak |  | bez oceny |
| 3.21 | Przekątna ekranu monitora  20  | Tak |  | bez oceny |
| 3.22 | Komputer PC, procesor czterordzeniowy, 4GB RAM, 1TB, system operacyjny zgodny z Windows | Tak |  | bez oceny |
| 4. | Inne |  |  |  |
| 4.1 | Gwarancja na wszystkie elementy systemu radiografii cyfrowej pośredniej min. 24 miesiące | Tak |  | bez oceny |
| 4.2 | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego zakończone uzyskaniem certyfikatu Minimum 1 dzień szkoleniowy 5 godzin roboczych | Tak |  | bez oceny |
| 4.3 | Gwarancja dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od zainstalowania systemu | Tak |  | bez oceny |
| 4.4 | Minimum jeden bezpłatny przegląd gwarancyjny w ciągu roku | Tak |  | bez oceny |
| 4.5 | Czas reakcji serwisu od przyjętego zgłoszenia do podjętej naprawy max. 48 godzin | Tak |  | bez oceny |