# Załącznik nr 2 do SWZ

# Biometr

Producent:		…………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:	.………………………………………………………….

Oferowany model:	…………………………………………………………..

Rok produkcji            …………………………………………………………..

| LP | Opis parametru wymaganego | Wielkość wymagana | Opis parametru oferowanego | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biometr optyczny – dokonujący pomiarów biometrycznych metodą bezkontaktową | Tak |  |  |
|  | Automatyczny pomiar długości gałki, krzywizny rogówki, głębokości przedniej komory, grubości rogówki, grubości soczewki oraz pomiar WTW (White to white) w jednym badaniu | tak |  |  |
|  | Obrazowanie wzdłużne gałki ocznej tj. skan obrazujący rogówkę, przednią komorę, soczewkę oraz siatkówkę (projekcja-B) za pomocą wbudowanego (zintegrowanego) źródła OCT o długości fali w zakresie 1035nm-1080nm | Tak |  |  |
|  | Telecentryczny pomiar krzywizny rogówki oparty na min. 17 punktach pomiarowych | Tak/podać |  | 17 – 0pkt, >17 - 10pkt |
|  | Pomiar w osi widzenia dzięki wbudowanemu fiksatorowi wewnętrznemu | tak |  |  |
|  | Dodatkowa kontrola fiksacji pacjenta, dzięki wizualizacji wycinka (skanu OCT) siatkówki w miejscu odbicia fali pomiarowej | tak |  |  |
|  | Zmotoryzowana podpora brody pacjenta | Tak |  |  |
|  | Wybór trybu pomiaru: automatyczny lub manualny | Tak |  |  |
|  | Pomiar długości gałki ocznej w zakresie min. 14 – 38 mm | Tak |  |  |
|  | Pomiar głębokości komory przedniej w zakresie min. 0,7-8mm | Tak |  |  |
|  | Pomiar krzywizny rogówki w zakresie min. 5,5÷10 mm | Tak podać |  | 5,5÷10 – 0pkt, <5,5 ÷ >10 – 10pkt. |
|  | Pomiar grubości soczewki w zakresie min. 1mm – 10 mm (dla oka fakijnego) | Tak |  |  |
|  | Pomiar centralnej grubości rogówki w zakresie 0,2 – 1,2 mm | Tak |  |  |
|  | Pomiary WTW („white to white”) w zakresie min. 8 – 16 mm | Tak |  |  |
|  | Pomiar średnicy źrenicy | Tak |  |  |
|  | Pomiar kąta Kappa i analiza CWC (kąt Alpha z kątem Kappa) | Tak |  |  |
|  | Kalkulacja monofokalnych, multifokalnych i torycznych soczewek wewnątrzgałkowych do wszczepu formułami co najmniej takimi jak: Haigis, Holladay, SRK/T, Hoffer Q | Tak/podać |  | Dodatkowa formuła Barrett Suite – 10pkt. Brak formuły Barrett Suite – 0pkt, |
|  | System automatycznej kontroli poprawności przeprowadzenia pomiaru | tak |  |  |
|  | Indywidualna wbudowana baza stałych soczewek zoptymalizowanych dla oferowanego modelu aparatu. Min. 200 typów soczewek. Możliwość wprowadzania soczewek z tworzeniem podtypów soczewki z określonymi zakresami cylindrów. | tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pozwalający na wykonywanie zdjęcia referencyjnego oka z unaczynieniem do systemu wspomagającego wszczepianie soczewek wewnątrzgałkowych. | tak |  |  |
|  | Funkcja pomiaru krzywizny wewnętrznej powierzchni rogówki i wykorzystaniu otrzymanych danych przy obliczaniu mocy refrakcyjnej rogówki. | tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiająca wykonanie Topografii Centralnej | Tak |  |  |
|  | Baza danych pacjentów i archiwizacja wyników pomiarów | tak |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego | tak |  |  |
|  | Drukarka umożliwiająca wydruk wyników pomiarów i kalkulacji | Tak |  |  |
|  | Jednostka pomiarowa, komputer przetwarzający zintegrowane w jednym urządzeniu | tak |  |  |
|  | Dotykowy monitor LCD | tak |  |  |
|  | Stolik o napędzie elektromotorycznym | tak |  |  |
|  | Gniazdo sieciowe Ethernet oraz porty USB | tak |  |  |
|  | Export wyników w formacie DICOM | tak |  |  |
|  | Pomiar długości gałki ocznej dla oczu: - fakijnych - afakijnych - wypełnionych olejem silikonowym - wypełnionych olejem silikonowym, afakijnych - z soczewką wewnątrzgałkową silikonową - z soczewką wewnątrzgałkową PMMA - z soczewką wewnątrzgałkową akrylową - po zabiegach LASIK, LASEK, PRK, RK | tak |  |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 24 miesiące | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak/ podać |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak/ podać |  | 5 dni – 0 pkt. 4 dni – 5 pkt. 3 dni – 10 pkt. |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak |  |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w języku polskim w dwóch egzemplarzach w wersji i papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego. | Tak |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | Podać: |  |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „ Wielkość wymagana”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola w kolumnie 4 tabeli  spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.

.....................................................................................

data, podpis