## Laser wysokoenergetyczny
Załącznik nr 1 do oferty
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
LASER WYSOKOENEGETYCZNY 8 WAT Z SYSTEMEM SKANUJĄCYM
LASER WYSOKOENEGETYCZNY 8 WAT Z SYSTEMEM SKANUJĄCYM
Lp. | Parametry techniczne / Parametry graniczne wymagane
1 | Laser wysokoenegetyczny 8 Wat z systemem skanującym fabrycznie nowy
2 | W zestawie sonda punktowa, okulary ochronne, pilot nożny, komplet przewodów oraz system skanujący - aplikator stożkowy 30 ,ramię do aplikatora stożkowego oraz stolik z system jezdnym fabrycznie nowe dedykowane do oferwanego lasera
3 | Moc emisji 8 W
4 | Długość fali 1064 nm
5 | Wielkość wiązki 1,70 cm2 (odstęp 1 cm), 30 cm2 (aplikator stożkowy)
6 | Możliwość pracy w trybie ciągłym, impulsowym i hiperpulsacyjnym
7 | Komputer umożliwiający ustawienie wielu parametrów terapii oraz zarządzanie bazą pacjentów
8 | Możliwość z korzystania z programów terapeytycznych dobierających inteligentnie moc wiązki lasera w zależności od wieku, schorzenia i odległości od skóry
9 | Możliwość połączenia dwóch faz skanowania i sondy punktowej
10 | Nasadka na sondę zwiększająca pole zabiegowe do 30 cm2
11 | Możliwość regulacji częstotliwości przemiatania i cyklu pracy
12 | Elektroniczny timer zabiegowy
13 | Wyłącznik bezpieczeństwa
14 | Pilot nożny aktywujący wiązkę lasera
15 | Możliwość wprowadzania własnych ustawień do programów zabiegowych
16 | Wymiary (dł x szer. X wys. ) [mm] 440 x 270 x 230
17 | Waga [kg] 4,7
GWARANCJA I SERWIS
Lp. | Parametry techniczne / Parametry graniczne wymagane
1 | Gwarancja techniczna minimum 24 miesiące od momentu dostawy i uruchomienia lasera wysokoenegetycznego 8 Wat z systemem skanującym lub też wyższa wynosząca …......................................
2 | W okresie gwarancji zapewnienie bezpłatnych napraw oraz okresowych przeglądów serwisowych (co najmniej jeden raz w roku)
3 | Czas rekacji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do 24 godzin
4 | W przypadku awarii zapewnienie aparatu zastępczego
5 | Dostarczenielasera wysokoenegetycznego 8 Wat z systemem skanującym na adres wskazany przez Zamawiającego oraz wniesienie do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia
6 | Bezpłatne przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi lasera wysokoenegetycznego 8 Wat z systemem skanującym przez autoryzowanych przedstawicieli producenta
7 | Bezpłatna instalacja i uruchomienie lasera wysokoenegetycznego 8 Wat z systemem skanującym
8 | Przy instalacji Wykonawca dostarczy paszport techniczny i kartę gwarancyjną