Załącznik nr 2b Pakiet II

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO
Producent/ Firma..............................	Kraj....................................................
Urządzenie /Typ.................................. Rok produkcji.....................................

	Wymagania konieczne do spełnienia przez oferowany analizator koagulologiczny	Spełnia
L.P.	PARAMETRY	TAK	NIE
1.	Analizator koagulologiczny – pełny automat – nowy lub nie starszy niż 2018 rok
2.	Analizator używany musi być dostarczony po gruntownym przeglądzie wraz z dokumentacją potwierdzającą ten przegląd
3.	Wydajność aparatu minimum 40-50 ozn/godz dla PT i nie mniej niż 40 ozn/godz dla APTT
4.	Wbudowany komputer, obsługa poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy lub zewnętrzną klawiature i myszkę
5.	Badania wykonywane na analizatorze: PT, APTT, / D- Dimer, pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT
6.	Oznaczanie parametrów układu hemostazy metodami: chromogenną, wykrzepialną, immunologiczną
7.	Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT
8.	Automatyczne pobieranie próbek, odczynników, rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru
9.	Pojemnik na próbki przystosowany do różnego rodzaju probówek w tym pediatrycznych
10.	Praca z próbkami pierwotnymi bez przenoszenia osocza do kubeczków
11.	System podgrzewania (inkubacji) odczynników przed dodaniem do kuwety pomiarowej
12.	Tromboplastyna - ISI zbliżone do 1,0(+/- 0,1), stabilność odczynnika po otwarciu na pokładzie analizatora nie mniej niż 5 dni.
13.	Brak efektu kontaminacji – oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników
14.	Chłodzony blok odczynników
15.	Możliwość oznaczenia próbek cito
16.	Materiały kontrolne na 3 poziomach od jednego producenta, liofilizowane, z możliwością mrożenia (gwarancja producenta)
17.	Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia toru pomiarowego i kuwety
18.	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku
19.	Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych – stabilna dla danej serii odczynników
20.	Automatyczne układy kompensacji zmętnienia ( możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, zółtaczkowych).
21.	Współpraca z siecią informatyczną – dwukierunkowa komunikacja, podłączenie aparatu na koszt oferenta do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego – program SOLAB firmy Kamsoft
22.	Program kontroli jakości wykonywanych badań z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania wykresów Levey-Jenningsa
23.	Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego
24.	Możliwość identyfikacji próbek pacjentów i odczynników przy pomocy wbudowanego czytnika kodów kreskowych
25.	Możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych
26.	Wykonawca dostarczy do analizatora: / - UPS podtrzymujący jego pracę przez co najmniej 20 minut, / - drukarkę laserową, druk na papierze A4/A5, o wydajności minimum 15-20 stron/min, obciążenie normatywne min. 20 000 stron/m-c, sieciowa
27.	Oprogramowanie w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim.
28.	Serwis autoryzowany – dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy, serwis i okresowe przeglądy techniczne w czasie trwania dzierżawy - bezpłatnie, czas oczekiwania na interwencję serwisu maksimum 24 godz. w dni robocze, możliwość zgłaszania awarii 24 godz. na dobę. / Wykonawca dostarczy równorzędny aparat zastępczy dla zapewnienia ciągłości wykonywanych badań w przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godz od zgłoszenia awarii, lub pokryje koszty wysłania badań do podwykonawcy na podstawie faktury.

Wpisać Tak lub Nie

Oferty nie spełniające warunków granicznych zostaną odrzucone

.........................................................
        Podpis