## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
251903 |  | Zestaw analityczny do mineralizacji ścieków i osadów wraz dostawą wag analitycznych. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 866139 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 866140 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 866141 | Termin dostawy | 30 dni od dnia złożenia zamówienia, proszę potwierdzić
4 | 866142 | Produkt fabrycznie nowy | proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 584757 | Zestaw analityczny do mineralizacji ścieków i osadów | Zestaw kompletny, gotowy do pracy, w składzie: Mineralizator mikrofalowy: - fabrycznie dedykowane do mineralizatora naczynie teflonowe do mineralizacji poj. 110ml +/- 5% 4szt - wodne chłodzenie głowicy ciśnieniowej - stopień ochrony obudowy: IP20 - ochrona przed porażeniem elektrycznym - głowica ciśnieniowa - wentylacja głowicy - zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem - zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą - blokada emisji mikrofal przy otwartej głowicy - zewnętrzna obudowa z chemoodporną powłoką ze stali nierdzewnej - zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia bez naczyń reakcyjnych - ograniczenie mocy magnetronu - ograniczenie ilości dostarczanej energii do podtrzymania procesów parowania - monitorowanie temperatury i ciśnienia reakcji - możliwość prowadzenia reakcji z jednoczesną kontrolą mocy odbitej od próbki w naczyniu teflonowym - powtarzalne zamknięcie systemu ciśnieniowego z sygnalizacją siły docisku pokrywki naczynia reakcyjnego Jednostka sterująca z oprogramowaniem do sterowania i monitoringu parametrów mineralizacji: - wbudowany generator procedur - możliwość zadawania poziomów temperatur różnych dla kolejnych kroków procesu - możliwość edycji i archiwizowania danych Jednostka z procesorem INTEL posiadającym minimum 4600 punktów w rankingu CPU - wielkość ekranu min. 15,6” - pamięć RAM min. 4 GB - dysk SSD min. 256 GB - system operacyjny Windows 10 PL - klawiatura numeryczna - oprogramowanie biurowe (wersja pudełkowa z wieczystą licencją) umożliwiające archiwizację oraz analizę danych UWAGI: Gwarancje na warunkach producentów poszczególnych elementów ale nie mniej niż 12 miesięcy Transport, instalacja oraz 2-krotne przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia (termin drugiego szkolenia zostanie podany podczas instalacji) wliczone w cenę towaru Wymagane instrukcje obsługi w języku polskim Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 584765 | Wagi analityczne | Modułowa waga analityczna, legalizowana o parametrach nie gorszych niż: Zakres ważenia : 120/220 g Powtarzalność (20 g) (odch. stand.) 0,015 mg Powtarzalność (100 g) (odch. stand.) 0,02 mg / 0,1mg Działka legalizacyjna (e) = 1 mg Czas stabilizacji: ≤3s dla 0,1mg i ≤8s dla 0,01mg Temperaturowy dryft czułości 0.50 ppm / °C Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 5,5” z menu ekranowym w języku polskim opartym na ikonach W pełni automatyczna adjustacja wewnętrzna za pomocą 2 wbudowanych wzorców, (automatycznie adjustuje urządzenie w przypadku każdej zmiany temperatury o 1,5°C lub w trybie czasowym (od 3 do 11 godzin), w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.) Funkcja zarządzania użytkownikami. Funkcja zapisu danych na dysku USB Wskaźnik przekroczenia minimalnego obciążenia Dane GLP/GMP 4 bezdotykowe czujniki, umożliwiają wykonywanie niektórych czynności i włączanie funkcji bez dotykania sprzętu Szalka wagowa okrągła Φ 80 mm (w opcjach szalka ażurowa) Oświetlenie komory ważenia, Dodatkowa szyba dzieląca komorę ważenia Wysokość komory ważenia z założoną szybą dzielącą : min 130 mm Wysokość komory ważenia: min 240 mm System automatycznego zamykania drzwi komory Wbudowany jonizator wewnętrzny Wymiary wagi (SxDxW): 230 x 395 x 350 mm +/- 5% Komunikacja: 2x USB, 1x RS232 Dodatkowo wzorcowanie wag Na świadectwie wzorcowania musi być:  Centryczność  Powtarzalność  Wyniki przed i po adjustacji | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Wymagania i specyfikacja</p><p>1.&nbsp; &nbsp;Termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia złożenia zamówienia.</p><p>2.&nbsp; &nbsp;Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie wykonawcy.&nbsp;</p><p>3.&nbsp; Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.</p><p>4.&nbsp; W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.&nbsp;</p><p>5.&nbsp; Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.&nbsp;</p><p>6.&nbsp; Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.</p><p>7.&nbsp; &nbsp;Kryterium oceny najniższa cena.&nbsp;&nbsp;<br></p>